## Sheet1
STT | MHH | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
VẬT TƯ
1 | VT1.001 | Bông Hút Nước | TCCS. Kích thước 2x2 cm, vô trùng Quy cách: 10gam/gói | Gói | 120
2 | VT1.002 | Bông thấm nước y tế | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 Quy cách: 01 kg/gói | Kg | 60
3 | VT1.003 | Cồn 70 độ | Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng Quy cách: Can 30 lít | Can | 10
4 | VT1.004 | Cồn 90 | Cồn đạt 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng Quy cách: 20 lít/can | Can | 2
5 | VT1.005 | Cồn tuyệt đối 99.9 | Ethanol 99,9, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng Quy cách: Can 1 lít | Chai | 15
6 | VT1.006 | Tăm bông quẹt dịch âm đạo | TCCS. Đầu bông phi 3-5mm Quy cách 100 que/20 gói | Que | 1000
7 | VT1.007 | Cidezimec | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu quả nhanh sau 1 phút. - pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ - Tương thích với nhiều loại dụng cụ - Đạt các tiêu chuẩn : EC, ISO, CFS Quy cách: chai 1 lít | Lít | 10
8 | VT1.008 | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA 3,78L | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày.Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.) - Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485, CFS Quy cách: 4 can/thùng | Can | 70
9 | VT1.009 | Băng Cuộn | Kích thước 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Quy cách: 5 cuộn/gói | Cuộn | 1000
10 | VT1.010 | Băng Cuộn | Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , Quy cách: 0,1m x 5m Quy cách: 5 cuộn/gói | Cuộn | 1800
11 | VT1.011 | Băng rốn | Băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh Quy cách: 03 cái/hộp | Hộp | 3000
12 | VT1.012 | Băng Dính y tế | Băng: phần nền là vải lụa đan dệt taffeta, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ, Kích thước: 5cm X 5m, Nguyên liệu các nước G7, được lưu hành tại các nước, Nhật, úc, Canada Anh, Pháp, hoặc các nước liên minh châu âu. Quy cách: 1 cuộn/hộp | Cuộn | 1000
13 | VT1.013 | Gạc Củ Ấu Sản Khoa Vô Trùng | Nguyên liệu:Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, hút nước có chỉ số 8x10 sợi/cm2, kích thước 6cm x 6cm dày 6 lớp , Loại: tiệt trùng bằng khí EO Quy cách: 10 miếng/gói | Miếng | 300
14 | VT1.014 | Gạc dẫn lưu đã tiệt trùng | Nguyên liệu: vải không dệt Polyester và Rayon hoặc Polyester và Viscose, thấm nước , Quy cách: 0,01m x 2m x 4 lớp Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) Quy cách: 1 cuộn/gói | Cuộn | 200
15 | VT1.015 | Gạc Phẩu Thuật | Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, hút nước nhanh, gạc có mật độ sợi thường: 8x10sợi/cm2, gấp thành từng miếng có kích thước 10cm x 20cm, dày 6 lớp; Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) Quy cách: 10 Miếng/gói | Miếng | 150
16 | VT1.016 | Gạc Phẩu Thuật | Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , (Có sợi cản quang bên trong miếng gạc) , Quy cách: 10cm x 20cm x 8 lớp Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) Quy cách: 5 miếng/gói | Miếng | 350
17 | VT1.017 | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng | Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , (Có sợi cản quang bên trong miếng gạc) Quy cách: 40cm x 40cm x 4 lớp Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) Quy cách: 5 miếng/gói | Miếng | 500
18 | VT1.018 | Gạc hút | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 20-22 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE Quy cách: 100 mét/tệp | mét | 1000
19 | VT1.019 | Bông Gạc Đắp Vết Thương Vô Trùng | Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , sợi bông cotton 100%, hút nước, Quy cách: 15cm x 20cm Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) Quy cách: 10 miếng/gói | Miếng | 1000
20 | VT1.020 | Bông Gạc Đắp Vết Thương Vô Trùng | Vải không dệt Polyester và Rayon hoặc Polyester và Viscose, thấm nước, - sợi bông cotton 100%, hút nước, Quy cách: 8cm x 20cm Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) Quy cách: 10 miếng/gói | Miếng | 1000
21 | VT1.021 | Gạc cầm máu mũi | TCCS Dùng để cầm máu mũi Quy cách: 10 cái/hộp | Cái | 50
22 | VT1.022 | Sáp Cầm Máu | Vật liệu cầm máu collagen tự tan 5x8cm Quy cách: hộp 6 miếng | Miếng | 100
23 | VT1.023 | Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc | ;- Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc. - Đường kính 2.0mm (MCU20), 2.3mm (MCU26), - Lưỡi dao làm từ thép không gỉ được gia công mài ngang tăng độ sắc. F39 - Cán làm từ nhựa PBT, thiết kế tay cầm thoải mái, đựng trong kệ chống va đập Quy cách: 6 cái/hộp | Cái | 10
24 | VT1.024 | Phim | Phim khô Laser cỡ 8x10 inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Phim khô được xử lý nhiệt. Thành phần chính gồm 90-99% Polyethylene terephthalate, <1% chất phụ gia, <1% chất kết dính Quy cách: 125 tờ/hộp | Tờ | 10000
25 | VT1.025 | Phim X-Quang khô y tế | Phim khô Laser cỡ 20x25 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 150 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa ≥ 3.3 Quy cách: 150 tờ/hộp | Hộp | 120
26 | VT1.026 | Phim X-Quang số hóa | Phim khô Laser cỡ 35x43 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 100 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa ≥ 3.3 Quy cách: 100 tờ/hộp | Hộp | 36
27 | VT1.027 | Phim X-Quang nha khoa | Phim nha khoa rửa nhanh Quy cách: 50 tờ/hộp | Hộp | 40
28 | VT1.028 | Bột bó OBANDA 10cm x 2,7m | Làm từ bột thạch cao liền gạc. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 10cm, chiều dài = 270cm Quy cách: Thùng 72 cuộn | Cuộn | 1000
29 | VT1.029 | Bột bó OBANDA 15cm x 2,7m | Làm từ bột thạch cao liền gạc. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 15cm, chiều dài = 270cm Quy cách: Thùng 72 cuộn | Cuộn | 500
30 | VT1.030 | Kẹp rốn MPV | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. Quy cách: 3000 chiếc/kiện | Chiếc | 1500
31 | VT1.031 | Mặt nạ xông khí dung | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Quy cách: 100 bộ/kiện | Bộ | 20
32 | VT1.032 | Mũ phẫu thuật vô trùng | '- Mũ trùm đầu vải màu xanh giúp bao tóc bạn lại 1 cách dễ dàng, ngăn chặn bụi, vi khuẩn. - Vật liệu: vải không dệt 100% Polypropylene có tác dụng chống tĩnh điện,kháng tia cực tím, chống ẩm… - Loại: Dây chun có tính đàn hồi tốt - Mũ trùm đầu y tế chuyên dùng trong y tế - Mũ gọn gàng, giữ vệ sinh cho cơ sở y tế - Chất liệu vải dệt mỏng, thoáng khí, mỏng nhẹ. đóng gói tiệt trùng từng cái. Quy cách: 1 cái/gói | Cái | 100
33 | VT1.033 | Kim chọc dò tủy sống các số | Kim chọc dò tủy sống size 18G,20G, 22G, 23G, 25G, 27G Quy cách: 200 cái/hộp | Cái | 600
34 | VT1.034 | Bơm Tiêm Nhựa Cho Ăn 50ml | Xy lanh dung tích 60cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014 Quy cách: 1 chiếc/túi | chiếc | 300
35 | VT1.035 | Bơm Tiêm Nhựa 10ml | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Quy cách: 1 cái/túi | Cái | 60000
36 | VT1.036 | Bơm Tiêm Nhựa 1ml | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 25Gx1", 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Quy cách: 1 cái/túi | Cái | 6500
37 | VT1.037 | Bơm Tiêm Nhựa 20ml | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 Quy cách: 1 cái/túi | Cái | 25000
38 | VT1.038 | Bơm Tiêm Nhựa 3ml | Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Quy cách: 01 cái/túi | Cái | 2500
39 | VT1.039 | Bơm Tiêm Nhựa 50ml | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO tronng quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 Quy cách: 01 cái/túi | Cái | 600
40 | VT1.040 | Bơm Tiêm Nhựa 5ml | - Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Quy cách: 01 cái/túi | Cái | 150000
41 | VT1.041 | Bơm Tiêm Điện 50ml | Có đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Vật liệu polypropylene - Độ trong suốt cao - Độ tương phản cao - Pit tông dễ dàng rút thể tích tối đa (60ml) - Không có kim tiêm kèm theo - DIN EN 30993 - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - Chấp nhận 510k FDA Quy cách: hộp 100 cái | Cái | 700
42 | VT1.042 | Kim Bướm Các Số | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE Quy cách: 01 cái/túi | Cái | 12000
43 | VT1.043 | Kim chích máu | • Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. • Tiệt trùng từng cây. • Quy cách: 200 cây/hộp, 100 hộp/thùng. | Cái | 2000
44 | VT1.044 | Kim Lấy Thuốc | Kim các số G18, G20, G23, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE Quy cách: Hộp 100 cái x 100h/ kiện | Cái | 28000
45 | VT1.045 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. - Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn Quy cách: 50 chiếc/hộp | chiếc | 4000
46 | VT1.046 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | Kim dạng có cánh, được làm bằng chất liệu FEP. Có đầu bịt an toàn bằng nhựa, ôm lấy đầu kim khi rút ra. Có khả năng lưu kim tới 96h. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Công nghệ không dùng keo, Có thể sử dụng trong phòng chụp MRI . Có tấm xốp vi lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO Quy cách: 50 chiếc/hộp | chiếc | 100
47 | VT1.047 | Kim nha khoa 27G x 7/8 Inch (22mm) | Kim được làm từ kim loại không gỉ, độ sắt và mỏng được đựng trong túi vô khuẩn. Quy cách: 100 cái/hộp | Cái | 400
48 | VT1.048 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Ống thông tĩnh mạch trung tâm 1 nòng được đưa vào ngoại vi để tiếp cận tĩnh mạch lâu dài, theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP), truyền thuốc kích thích, tạo nhịp tạm thời, chạy thận nhân tạo / điện di, v.v. Kích cỡ: Kim dẫn 12G-18G dài 45-75mm. Catheter 14G-20G, chiều dài 32-70cm. Mã hóa màu theo size cỡ Quy cách: 1 bộ/gói | Bộ | 5
49 | VT1.049 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, có kim Y van khóa 1 chiều, 7F x 15/20cm | Bộ catheter Centra-Line2 nòng cỡ 7F(14Ga/18Ga) gồm:Catheter polyurethane cản quang dài 15cm hoặc 20cm. Kim Y dẫn đường có van một chiều . Guidewire nitinol chống gãy gập. Dao mổ, bơm tiêm 5cc, cây nong mạch , khóa heparin Quy cách: 1 bộ/gói | Bộ | 20
50 | VT1.050 | Kim cấy chỉ tiệt trùng dùng một lần | Kim cấy chỉ dùng một lần bao gồm thân kim, lõi kim được làm từ sợi thép y tế không gỉ 12Cr18Ni9, Giá lót lõi, Giá đỡ kim và Ống bảo vệ được làm từ nhựa PP chuyên dùng trong y tế. Số 5(0.5*55mm) Số 11(11*73mm) Số 6(0.6*55mm) Số 12(12*73mm) Số 7(0.7*55mm) Số 14(14*73mm) Số 8(0.8*55mm) Số 16(16*73mm) Số 9(0.9*68mm) Số 18(18*73mm). Quy cách: 1 cái/túi | Cái | 300
51 | VT1.051 | Kim châm cứu 5cm | Kích cỡ: Đường kính thân kim từ: 0.3mm, độ dài thân kim từ: 25mm. - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: 10 cái/vỉ, 10 vỉ/hộp | Chiếc | 200000
52 | VT1.052 | Kim châm cứu 8cm | Kích cỡ: Đường kính thân kim từ: 0.3mm, độ dài thân kim từ: 40mm. - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: 10 cái/vỉ, 10 vỉ/hộp | Chiếc | 100000
53 | VT1.053 | Bộ Dây Chuyền Dịch | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1500mm. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2018; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Quy cách: Túi 1 bộ x 500 bộ/kiện | Bộ | 30000
54 | VT1.054 | Bộ dây truyền dịch cho máy truyền dịch tự động | Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Chịu áp lực đến 2 bar - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Bao bì thân thiện với môi trường theo 94/62/EC - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - Sản xuất tại Việt Nam Quy cách: 100 cái/hộp | Cái | 200
55 | VT1.055 | Dây chuyền máu | Dây dài 180cm - Có chức năng đuổi khí tự động - Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Bao bì thân thiện với môi trường theo 94/62/EC - Kích thước màng lọc 200µm - Diện tích màng lọc 11cm2 - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - Đầu khóa vặn xoắn Spin Lock Quy cách: 01 cái/túi | Cái | 100
56 | VT1.056 | Dây nối bơm tiêm điện | Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm - Thể tích mồi dịch 0.6 ml - Tốc độ 0,9ml/m : áp lực 2 bar - Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC Quy cách: 50 cái/hộp | Cái | 800
57 | VT1.057 | Khóa 3 chạc không dây | Chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Kết nối dễ dàng và nhanh chóng với kim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm, hay một hệ thống truyền tĩnh mạch - Thể tích mồi 0.26ml - Chịu áp lực dưới 2 bar - Thời gian sử dụng 96h - Vật liệu polyamide - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC Quy cách: Hộp 200 cái | Cái | 200
58 | VT1.058 | Găng Tay Dài (Khám Sản) | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Được tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi. Có cỡ 7.0-7.5. Chiều dài: 450, chiều rộng lòng bàn tay size 7: 89±5mm, 7.5: 95 ± 5 mm; cường lực khi đứt trước lão hoá min 12.5N, sau lão hoá min 9.5N. Độ giãn đứt trước lão hoá min 700%, sau lão hoá min 550%. lượng bột max 80mg /đôi. Lượng protein max 200g/dm2. TCVN 6344 (ISO 10282:2014). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. Quy cách: 40 đôi/hộp | Đôi | 100
59 | VT1.059 | Găng Tay PT Không Tiệt Trùng các số | Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày trung bình 0,15÷20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. TCVN 6344 (ISO 10282:2014). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. Quy cách: 100 đôi/hộp | Đôi | 15000
60 | VT1.060 | Găng Tay Thường | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài trung bình 240mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. Quy cách: 50 đôi/hộp; 10 hộp/thùng | Đôi | 25000
61 | VT1.061 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày trung bình 0,15÷20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. TCVN 6344 (ISO 10282:2014). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. Quy cách: 1 đôi/túi giấy, 50 túi giấy/hộp, 8 hộp/thùng carton (400 đôi) | Đôi | 15000
62 | VT1.062 | Túi Đựng Nước Tiểu | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Quy cách: 250 chiếc/kiện | chiếc | 900
63 | VT1.063 | Canuyl mở khí quản có bóng các cỡ | Ống: - Được làm bằng vật liệu nhạy nhiệt, có đủ độ cứng ban đầu để chèn, xác nhận với đường hô hấp trên của từng bệnh nhân ở nhiệt độ cơ thể - Đầu nhỏ và tròn - Ống giữ mở khí quản, bỏ qua tắc nghẽn đường hô hấp trên, hỗ trợ thông khí lâu dài và quản lý bài tiết khí quản / phế quản, cung cấp oxy đến phổi - Obturator: dùng để đưa ống vào, tạo bề mặt nhẵn để dẫn hướng ống khi lắp ống vào. - Đầu mặt bích, rõ ràng và có hình dạng giải phẫu, cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn cho việc chăm sóc khí quản, kéo dài từ mặt bên của ống ngoài và có lỗ để gắn dây buộc vải hoặc dây Velcro quanh cổ - Tất cả các ống được cung cấp với hai băng cổ Bóng: - Bóng chèn áp suất thấp thể tích cao, giảm thiểu nguy cơ chấn thương - Thành mỏng và tinh tế Mặt hàng này được đóng gói trong từng gói vỉ cứng, đã được khử trùng Quy cách: 1 cái/túi | Cái | 5
64 | VT1.064 | Ống đặt nội khí quản, có bóng, các số | 1. Chất liệu ống: Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không bị gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản của bệnh nhân 2. Có 2 loại: Không có bóng chèn (uncuffed) hoặc có bóng chèn (cuffed) 2.1. Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản 2.2. Van bơm Cuff an toàn đảm bảo bóng Cuff được duy trì theo ý muốn 3. Latex Free, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa 4. Mắt tròn mềm hơn và ít xâm lấn hơn 5. Kích thước in ống rõ ràng 6. Đầu ống và các mắt Murphy trơn láng dễ luồn 7. Cung cấp đường đục vô tuyến 8. Đóng gói dạng vỉ (gói chuối) hoặc túi có thể bóc theo yêu cầu 9. Tiệt trùng bằng khí EO, sử dụng một lần 10. Chất liệu co nối PP + MB, cản quang, tiệt trùng EO Quy cách: Cái/túi | Cái | 500
65 | VT1.065 | Ống nội khí quản lò xo có bóng các cỡ | Vật liệu PVC cấp y tế không độc hại, không gây kích ứng Thành ống được gia cố bằng lò xo kim loại để ngăn ống không bị gấp khúc Bóng thể tích cao / áp suất thấp Co nối 15mm Các size từ 3.0mm đến 10.0mm mỗi size cách 0.5mm Quy cách: 1 cái/gói | Cái | 30
66 | VT1.066 | Sonde foley các số | Nguyên liệu: 100% cao su tiền lưu hóa với catheter được xử lý bằng dầu silicon y tế cao cấp. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Quy cách: 1 cái/túi | Cái | 1000
67 | VT1.067 | Sonde Foley 3 Nhánh Các Số | Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. Quy cách: 1 cái/túi | Cái | 50
68 | VT1.068 | Sonde malecot | Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân - Được làm từ mủ cao su tự nhiên, có phủ silicone, tốt cho bệnh nhân dị ứng latex - Có sẵn lớp phủ ưa nước - Bao gồm ống thông, phễu thoát nước, phễu thổi, phễu rửa, bóng và van Đầu nhọn: - Đầu ống thông có bốn cánh nhỏ - Các cánh ổn định ống thông và giữ cố định, giảm nguy cơ tuột ra ngoài và vỡ vụn Quy cách: cái/túi/hộp | chiếc | 10
69 | VT1.069 | Sonde Nelaton | Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân - Chất liệu: nhựa PVC y tế hoặc mủ cao su tự nhiên - Có sẵn van cao su - Có sẵn lớp phủ ưa nước Mắt bên: - Ít sang chấn niêm mạc niệu đạo - Đường kính lớn hơn tối đa hóa dòng chảy của nước tiểu và giảm đông máu Kiểu: - 1 chiều Fr 06-30, trong đó: size Fr6 → Fr10 dài 300mm; size Fr12 → Fr30 dài 400mm - Có sẵn với đầu Coudé (tiemann): ống thông có đầu uốn cong 45 °, cho phép đi qua tuyến tiền liệt phì đại dễ dàng hơn - Thích hợp cho nam và nữ thông tiểu - Tiệt trùng bằng khí EO Quy cách: 1 cái/gói | Cái | 1500
70 | VT1.070 | Sonde dạ dày | Làm từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân; Có sẵn dòng tia X - Ống Ticker (hơn ống cho ăn) có thể được sử dụng để hút dịch dạ dày ra ngoài để xét nghiệm Mắt bên: - Hình thành trơn tru và ít chấn thương - Đường kính lớn hơn tối đa hóa tốc độ dòng chảy Đầu nối và các loại: - Bộ kết nối được mã hóa màu để xác định kích thước nhanh chóng | Cái | 500
71 | VT1.071 | Dây thở oxy 2 nhánh | - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO Quy cách: 1 bộ/túi | Bộ | 1500
72 | VT1.072 | Chỉ nylon không tiêu số 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde Quy cách: Hộp 24 sợi | Sợi | 1500
73 | VT1.073 | Chỉ nylon không tiêu số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde Quy cách: Hộp 24 sợi | Sợi | 1200
74 | VT1.074 | Chỉ nylon không tiêu số 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde Quy cách: Hộp 24 sợi | Sợi | 100
75 | VT1.075 | Chỉ polypropylen không tiêu số 2/0 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Quy cách: Hộp 36 sợi | Sợi | 30
76 | VT1.076 | Chỉ polypropylen không tiêu số 4/0 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Quy cách: Hộp 36 sợi | Sợi | 50
77 | VT1.077 | Chỉ polypropylen không tiêu số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 6/0, dài 60 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 10 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 Quy cách: 12 sợi/hộp | Sợi | 12
78 | VT1.078 | Chỉ tiêu tự nhiên số 1 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 24 sợi/hộp | Sợi | 1200
79 | VT1.079 | Chỉ tiêu tự nhiên số 2/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 24 sợi/hộp | Sợi | 400
80 | VT1.080 | Chỉ tiêu tự nhiên số 3/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tin h khiết, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 24 sợi/hộp | Sợi | 300
81 | VT1.081 | Chỉ tiêu tự nhiên số 4/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C20A26. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 24 sợi/hộp | Sợi | 300
82 | VT1.082 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, . Chỉ tan tổng hợp đa sợi bện + Chỉ dài 90cm, thành phần Polyglactin 910, được phủ với hỗn hợp bao gồm Poly (Glycolide -co- Lactide 30:70) và Calcium Stearate với tỷ lệ tương đương.. Lực căng khi thắt nút cao. * Giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 30 ngày. thời gian tan hoàn toàn( phân hủy bởi quá trình thủy phân) từ 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Tương đương Vicryl theo chứng nhận FDA. Kim thép 302 phủ silicon Quy cách: Hộp 12 sợi | Sợi | 800
83 | VT1.083 | Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Chỉ tan tổng hợp đa sợi bện + Chỉ dài 75cm, thành phần Polyglactin 910, được phủ với hỗn hợp bao gồm Poly(Glycolide -co -lactide 30:70) và Calcium Stearate với tỷ lệ tương đương.. Lực căng khi thắt nút cao. * Giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 30 ngày. thời gian tan hoàn toàn( phân hủy bởi quá trình thủy phân) từ 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ .Tương đương Vicryl theo chứng nhận FDA. Kim thép 302 phủ silicon Quy cách: Hộp 12 sợi | Sợi | 200
84 | VT1.084 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Chỉ tan tổng hợp đa sợi bện + Chỉ dài 75cm, thành phần Polyglactin 910, được phủ với hỗn hợp bao gồm Poly (Glycolide -co-lactide 30:70) và Calcium Stearate với tỷ lệ tương đương.. Lực căng khi thắt nút cao. * Giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 30 ngày. thời gian tan hoàn toàn( phân hủy bởi quá trình thủy phân) từ 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Tương đương Vicryl theo chứng nhận FDA. Kim thép 302 phủ silicon Quy cách: Hộp 12 sợi | Sợi | 150
85 | VT1.085 | Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, Chỉ tan tổng hợp đa sợi bện + Chỉ dài 75cm, thành phần Polyglactin 910, được phủ với hỗn hợp bao gồm Poly (Glycolide -co -lactide 30:70) và Calcium Stearate với tỷ lệ tương đương.. Lực căng khi thắt nút cao. * Giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 30 ngày. thời gian tan hoàn toàn( phân hủy bởi quá trình thủy phân) từ 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ .Tương đương Vicryl theo chứng nhận FDA. Kim thép 302 phủ silicon Quy cách: Hộp 12 sợi | Sợi | 250
86 | VT1.086 | Chỉ thép các cỡ | Đường kính từ 0.4mm đến 1.5mm - chiều dài 10m/cuộn; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) Quy cách: 1 cuộn/túi | Cuộn | 2
87 | VT1.087 | Lưỡi dao mổ các số | Lưỡi dao mổ được làm bằng thép carbon không rỉ, bao gồm các size : 10,11,12,15,20,21,22 Quy cách: 100 cái/hộp | Cái | 2000
88 | VT1.088 | Miếng lưới dùng trong thoái vị bẹn | Mảnh ghép Polypropylene Blue sọc xanh 5x10cm , kích thước lỗ 1.5mm, khối lượng 60g/m2, dày 0.53mm. Tiêu chuẩn, EC, ISO. Quy cách: Hộp 5 miếng | Miếng | 20
89 | VT1.089 | Dụng cụ cắt nối sử dụng trong kỹ thuật cắt trĩ Longo | Có 3 hàng Ghim chứa 48 ghim cao 3,6mm, rộng 3,8mm. Chiều cao ghim đóng từ 0,75 - 1,6mm. - Đường kính ngoài 33,4 mm, đường kính lòng cắt 24 mm. Quy cách: 1 cái/hộp | Cái | 30
90 | VT1.090 | Đinh Kirschner 2 đầu nhọn các loại các cỡ | đường kính từ 0.5mm đến 5.0mm - hai đầu nhọn - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ Quy cách: 10 cái/túi | Cái | 100
91 | VT1.091 | Túi camera nội soi vô trùng (1 cái/gói) | Làm từ nhựa nguyên sinh; đã tiệt trùng bằng khí EO Quy cách: 1 cái/gói | Cái | 400
92 | VT1.092 | Bao huyết áp (Trẻ Em + Người lớn) | Bao đo huyết áp dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh Quy cách: 1 cái/túi | Cái | 20
93 | VT1.093 | Qủa bóp huyết áp ( Trẻ Em + Người lớn) | Chất liệu nhựa cao su, màu đen Quy cách: thùng/500 cái | Cái | 50
94 | VT1.094 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng hút và đựng mẫu bệnh phẩm Quy cách: 1000 cái/túi | Túi | 5
95 | VT1.095 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh hút mẫu Quy cách: 500 cái/túi | Túi | 5
96 | VT1.096 | Que đè lưỡi gỗ | Được làm bằng gỗ thông đã trích nhựa, dùng đè lưỡi. Được tiệt trùng bằng tia Gamma, an toàn cho bệnh nhân. Quy cách: Hộp 100 que | Que | 1500
97 | VT1.097 | Điện cực tim | Gồm nền xốp và gel dính với keo Acrylate Nút điện cực bằng thép không gỉ, chất lượng cao, truyền tín hiệu tốt. Hình oval hoặc hình giọt nước, kích thước: 5 cm x 3,6 cm Quy cách: 30 cái/túi | Cái | 2000
98 | VT1.098 | Mask thanh quản silicone | Vật liệu silicone y tế Ống trong suốt và bóng silicone mềm Hình dạng giải phẫu dễ đặt và chèn Co nối 15mm Kích cỡ từ size 1.0 đến 5.0, trọng lượng bệnh nhân từ 0-100kg, thể tích bóng từ 4-40ml Quy cách: 01 cái/gói | Cái | 5
99 | VT1.099 | Mặt nạ thở oxy các cỡ | - Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn. - Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Quy cách: Túi 1 bộ x 100 túi/kiện | Bộ | 10
100 | VT1.100 | Lọc đo chức năng hô hấp | Lọc đo chức năng hô hấp đầu ngậm elip.Vật liệu Antişok màu trắng đục. đường kính trong 30mm, đường kính ngoài 33mm. Tiêu chuẩn ISO, CE Quy cách: 1 cái/gói | Cái | 600
101 | VT1.101 | Lọc khuẩn 3 chức năng HME | Lọc vi khuẩn, vi rút, làm ẩm dùng cho máy thở, có cổng lấy mẫu khí đo CO2 - Vỏ nhựa PP (Polypropylene) - Lọc tĩnh điện + giấy lọc y tế - Đường kính lọc 46mm - Khoảng chết 48ml - Trở kháng 30LPM: 0.3cmH2O; 60 LPM: 0.7cmH2O; 90LPM: 1.12cmH2O - Dòng ẩm ra: 31-35mg/l - Hiệu quả lọc vi khuẩn 99,99998%, virus 99,9998% - Trọng lượng 23,9gr - Co nối 22M/15F-22F/15M - Thể tích dòng khí 500-1200ml - Đóng gói vô trừng. Riêng lẻ từng cái - Tiêu chuẩn ISO, CE Quy cách: 1 cái/gói | Cái | 40
102 | VT1.102 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt | Chiều dài: 55m, rộng 1,8cm Dùng cho chỉ thị nhiệt ướt,vạch chỉ thị đổi màu khi nhiệt độ tiệt khuẩn đạt 121-134°C Quy cách: 01 cuộn/gói | Cuộn | 12
103 | VT1.103 | Ống hút nhớt có nắp các số | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Đạt tiêu chuẩn CE được các tổ chức quốc tế công nhận (TUV, SQS, SGS, IQnet, DQS, BSI, GTU, GmbH, DNV), TCVN 13398:2021. Quy cách: Túi 20 cái x 25 túi/kiện | Cái | 300
104 | VT1.104 | Ống hút nhớt không có nắp các số | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE , EN ISO 13485 Quy cách: Túi 20 cái x 25 túi/kiện | Cái | 400
105 | VT1.105 | Ống nghiệm/lọ Citrate 3,8% 2ml | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Quy cách: 2400 ống/thùng | Cái | 4800
106 | VT1.106 | Ống nghiệm/lọ EDTA K2 2ml | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Quy cách: 2400 ống/thùng | Cái | 35000
107 | VT1.107 | Ống nghiệm/lọ Heparin lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/ hộp được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Quy cách: 100 ống/hộp ; 2400 ống/thùng | Cái | 16800
108 | VT1.108 | Ống nghiệm/lọ EDTA | '- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbalc…) - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. Quy cách: Khay 100 ống x 24 khay/kiện | Cái | 35000
109 | VT1.109 | Túi máu đơn 250ml | Có cấu trúc gồm 1 túi dung tích 250ml Túi chứa 35ml dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1. - Hạn dùng: 36 tháng Quy cách: Cái/Túi | Túi | 10
110 | VT1.110 | Bộ nong dũa điều trị tủy | Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy | Hộp | 30
111 | VT1.111 | Calci 25% | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. Quy cách: Lọ 10g | Lọ | 4
112 | VT1.112 | Chỉ tơ nha khoa | Chỉ được chế từ sợi nilon hoặc sợi PTFE màu trắng đục, dai, mịn. - Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn - Dao cắt bằng thép không rỉ. | Cuộn | 6
113 | VT1.113 | Composite đặc | Cao su lấy dấu loại nặng, trùng hợp bình thường. Elite HD+ là một silicone bổ sung kết hợp các tác động của công nghệ nano với khả năng thấm nước cao, do đó đảm bảo lấy dấu hiệu quả trong nhiều trường hợp lâm sàng. Hộp/ 2 ống/ 250ml *Tỷ lệ trộn 1:1 *Tổng thời gian làm việc 5’30” *Thời gian trộn: 2′ *Thời gian đông trong miệng 3’30” *Màu cam nhạt | Hộp | 6
114 | VT1.114 | Composite lỏng | Cao su lỏng ELite HD+ Light Thành phần bao gồm: 1 tuýp chất nền 90ml, 1 tuýp chất xúc tác 90ml, dạng lỏng, độ bền và chính xác cao. *Tỷ lệ pha trộn 1:1 trộn tay và dùng súng *Tổng thời gian làm việc 5’30” *Thời gian trộn: 2″ *Thời gian đông trong miệng 3’30” *Màu xanh da trời | Hộp | 6
115 | VT1.115 | Cortisomol | Xi măng hàn ống tủy vĩnh viễn, thành phần Hydrocortisone acetate, Thymol iodide, barium sulfate, zinc oxide , magnesium stearate. Không co ngót không tiêu hao, kháng khuẩn kháng viêm | Lọ | 6
116 | VT1.116 | Dầu máy tra tay khoan | Dầu bôi trơn tay khoan có bổ sung cồn giúp làm sạch hiệu quả hơn và kéo dài tuổi thọ tay khoan nha khoa.* Cho tay khoan tốc độ cao và thấp, và mô tơ hơi.* Dầu bôi trơn có chứa lượng cồn cao* Mỗi chai chứa 480 mL | Chai | 2
117 | VT1.117 | Diệt tủy | Diệt tủy Devital 5g | Lọ | 8
118 | VT1.118 | Chất tan Guttapercha | Dung môi gốc d-limonene để lấy gutta percha trong tái điều trị tủy | Lọ | 2
119 | VT1.119 | Eugenol | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | Lọ | 6
120 | VT1.120 | Fuji 1 -15g | Độ nén chịu lực và chịu sự mài mòn cao, đặc biệt lành tính và không gây độc hại cho cơ thể. Vật liệu Fuji không gây kích thích và viêm lợi nên an toàn cho sức khỏe răng miệng, sau khi trám người bệnh ít chịu kích thích như vật liệu amangam. Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ.Cement gắn cầu chụp,chốt,mắc cài. Là chất gắn lý tưởng thường để gắn các phục hình kim loại thông dụng, cũng có thể được dùng để trám lót dưới các vật liệu trám. Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ | Hộp | 2
121 | VT1.121 | Fuji II - 15g | Gồm 15g powder, 10g liquid, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng | Hộp | 6
122 | VT1.122 | Fuji IX - 15g | Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng | Hộp | 6
123 | VT1.123 | Giấy thử cắn | Giấy cắn mỏng 1 màu đỏ, dày 40 micron, kiểm tra khớp cắn chính xác | Hộp | 4
124 | VT1.124 | Keo gắn composite | Keo Gắn Răng Với sự kết hợp của Pre-Bond, chất kích hoạt giúp thúc đẩy quá trình trùng hợp, giúp cho việc kết dính trên men và ngà răng được đảm bảo. Đặc biệt phù hợp trong việc gắn chốt, tái tạo cùi, veneer, inlay, onlay, cầu mão. Silane đảm bảo khả năng kết dính tốt giữa chốt và xi măng gắn. Quy cách: 1 cái/hộp | Cái | 4
125 | VT1.125 | Lá Matrix | Đai trám kim loại với phiên bản phủ màu dễ dàng phân biệt. Đai trám cứng nên ít bị biến dạng và lý tưởng cho những trường hợp kẽ tăng hẹp Quy cách: Hộp/50 cái | Cái | 6
126 | VT1.126 | Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy | Đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ Quy cách: Hộp 6 cây | Hộp | 20
127 | VT1.127 | Mặt gương | Mặt gương nha 24mm | Cái | 40
128 | VT1.128 | Vật liệu trám răng bít ống tủy | Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm. Lọ/110g | Lọ | 2
129 | VT1.129 | Trâm gai | Đây là sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng Quy cách: Hộp 6 cây | Hộp | 40
130 | VT1.130 | Mũi khoan răng Medin | Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ Quy cách: 50 cái/hộp | Hộp | 4
131 | VT1.131 | Giấy in ảnh siêu âm | Dùng để in hình ảnh siêu âm | Cuộn | 300
132 | VT1.132 | Giấy in điện tim | Dùng được trên máy điện tim 6 cần Nihonkondent | Cuộn | 600
133 | VT1.133 | Giấy in nước tiểu | Giấy in nước tiểu | Cuộn | 10
134 | VT1.134 | Lam kính mài | Chất liệu: Thủy tinh. Chứa mẫu bệnh phẩm dùng để quan sát dưới kính hiển vi trong các phòng xét nghiệm y khoa. Lam có đầu nhám 7105, các cạnh được mài nhẵn Quy cách: Hộp 72 cái | Hộp | 15
135 | VT1.135 | Giấy in monitor sản khoa | Giấy in chuyên dùng cho máy Monitor theo dõi sản khoa BFM-900 kích thước : 112mm*30m Quy cách: Túi 2 cuộn | Cuộn | 30
136 | VT1.136 | Nhiệt kế | • Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân • Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C • Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi và ngậm chặt miệng lại. Không nói chuyện hoặc cắn nhiệt kế khi sử dụng. • Đo ở nách : Nếu đặt ở nách thì để bầu thủy ngân vào hõm nách(bẹn), khép cánh tay vào ngực để kẹp giữ ống thủy . • Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc nách. • Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân. | Cái | 400
137 | VT1.137 | Huyết áp đồng hồ | Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V Nhãn hiệu : ALPK2 Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd Nước sản xuất : Nhật Bản Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất Cấu hình của huyết áp 500V: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da | Cái | 20
138 | VT1.138 | Giấy gói thuốc | Giấy gói thuốc bắc Quy cách : 42cm x 42 cm | Kg | 100
139 | VT1.139 | ống nghe | Ống nghe : Kỹ mã hiệu : FT-801 Nhãn hiệu : ALPK2 Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd Nước sản xuất : Nhật Bản Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất Cấu hình của Ống nghe FT801 : - 01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám - Trọng lượng : 130g - Quy cách đóng gói : 100 cái/thùng, 0.0586m3, 14.5 kg | Cái | 20
140 | VT1.140 | Bông Gạc Đắp Vết Thương Vô Trùng | Kích thước 7cm x 10 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=8gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP, CE. | Cái | 2000
141 | VT1.141 | Dây hướng dẫn đặt sonde JJ | Dùng để đặt ống thông niệu quản/sonde JJ. Các cỡ: 0.018''; 0.025'',0.028'',0.032''; 0.035''; 0.038'', chiều dài 150cm. Đầu dây: thẳng, cong. Loại Z-Wire với chất liệu Nitinol phủ hidrophilic, dạng vằn siêu mềm | Cái | 5
142 | VT1.142 | Ống thông trực tràng | Đường kính ≤ 4,5 Fr; Chuyên dùng trong niệu động học | Cái | 10
143 | VT1.143 | Sonde Pezze | Làm từ cao su tự nhiên Được phủ 1 lớp silicone Có van nhựa hoặc van cao su Quy cách: 10 sợi/hộp | Sợi | 6
144 | VT1.144 | Thiết bị cắt bao quy đầu | Dùng để cắt bao quy đầu cho nam giới * Thiết kế dạng cánh bướm, dễ dàng sử dụng, đinh khâu tự động * Đầu chụp có vòng silicone * Kích cỡ: 12Qmm, 15Qmm, 18Qmm, 21Qmm, 26Qmm, 30Qmm, 36Qmm | Cái | 30
145 | VT1.145 | Băng huyết áp monitor người lớn + trẻ em | Bao đo huyết áp monitor dùng nhiều lần,loại 1 dây 2 dây các cỡ (người lớn,trẻ em,sơ sinh,trẻ nhỏ) Dùng tương thích với các loại monitor theo dõi bệnh nhân Quy cách: gói 1 cái | Cái | 6
146 | VT1.146 | Dây máy mê kèm thở dùng 1 lần | Bộ dây được làm bằng nhựa y tế với các đầu nối tiêu chuẩn, bao gồm các đoạn dây có nếp gấp, đầu nối vào bệnh nhân, đầu nối vào máy thở, cổng Luer,…Dễ dàng sử dụng, an toàn và không bị nhiễm khuẩn nhờ được tiệt trùng. Quy cách: 1 bộ/ 1 túi | Bộ | 5
147 | VT1.147 | Nẹp cổ cứng | Làm từ chất liệu mút mật độ cao EVA và Có khóa Velcro, khuôn nhưa định hình thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Sử dụng cho các chấn thương đốt sống cổ, sau phẫu thuật, có khuôn nhựa tạo lỗ có thể luồn ống nội khí quản. | Cái | 10
148 | VT1.148 | Bóng đèn gù | Bóng đèn gù tráng bạc 24v25w | cái | 5
149 | VT1.149 | Bóng đèn LED Par30 32W | Bóng đèn LED Par30 35W ánh sáng trắng rọi điểm, có thể dùng với vỏ rọi ray, âm trần Thông số kỹ thuật: Công suất: 32W Điện áp: AC 220V/ 50Hz Quang thông: 2900lm CRI >80, Ánh sáng Trắng 6000K. | Caí | 10
150 | VT1.150 | Lamen | kích thước 22x22mm dạng vuông. Thích hợp dùng trong chứa mẫu soi dưới kính hiển vi hoặc các ứng dụng tương tự Quy cách: 1000 cái/hộp | Hộp | 2
151 | VT1.151 | Dung dịch nhuộm Hematoxylin H | Hematoxylin công thức được sử dụng phổ biến nhất trong nhuộm HE. Thuốc thử cường độ mạnh cho quá trình nhuộm trong mô bệnh học Quy cách: 1000ml/chai | Chai | 1
152 | VT1.152 | EA | Eosin Y 1% Aqueous là thuốc thử dạng nước (làm thuốc nhuộm tương phản cho hematoxylin trong phương pháp nhuộm mô học, nhuộm hematoxylin và eosin (HE). Quy cách: 1000ml/chai | Chai | 2
153 | VT1.153 | Keo dán Lamen | Keo gắn lamen cung cấp độ trong suốt của mô dự kiến và bảo quản mẫu trong khoảng thời gian vài năm Quy cách: chai 100ml | Chai | 1
154 | VT1.154 | Cốc đựng đờm | Sử dụng 1 lần , chất liệu nhựa PVC | Chiếc | 500
155 | VT1.155 | Ống nghiệm Serum hạt nhỏ HTM nắp đỏ | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đỏ. * Bên trong chứa hạt nhựa PS (Polystyrene), có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Quy cách: 2500 ống/thùng | Ống | 2500
156 | VT1.156 | Lọ ThinPrep Pad | Lọ đựng mẫu phết tế bào cổ tử cung | Cái | 150
157 | VT1.157 | Chổi Phết tế bào âm đạo | Chổi Phết tế bào âm đạo | Cái | 1000
158 | VT1.158 | Đường ống bơm và ống mẫu máy điện giải | Hộp gồm: 1 đường ống bơm, 1 đường ống mẫu và 1 đường ống mẫu ngắn. Dùng cho máy điện giải EasyLyte Na/K/Ca/pH, Na/K/Cl/Ca/Li | Cái | 2
159 | VT1.159 | Điện cực K+ Máy xét nghiệm điện giải Easylyte PluS | Điện cực K dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Cái | 1
160 | VT1.160 | Điện cực Na + Máy xét nghiệm điện giải Easylyte PluS | Điện cực Na dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Cái | 1
161 | VT1.161 | Điện cực CL- Máy xét nghiệm điện giải Easylyte PluS | Điện cực Cl dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Cái | 1
162 | VT1.162 | Điện cực chuẩn | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li | Cái | 1
163 | VT1.163 | Bộ phát hiện mẫu máy xét nghiệm điện giải | Bộ phát hiện mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Cái | 1
164 | VT1.164 | Điện cực Na+ máy xét nghiệm điện giải Ise 5000 /Auto ISE500 | Điện cực Na electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cái | 1
165 | VT1.165 | Điện cực K+ máy xét nghiệm điện giải Ise 5000 /Auto ISE500 | Điện cực K electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cái | 1
166 | VT1.166 | Điện cực Cl- máy xét nghiệm điện giải Ise 5000 /Auto ISE500 | Điện cực Cl electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cái | 1
167 | VT1.167 | Điện cực chuẩn máy xét nghiệm điện giải Ise 5000 /Auto ISE500 | Điện cực Ref electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cái | 1
168 | VT1.168 | Dây bơm nhu động | Dây bơm Tubing pump Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cái | 2
169 | VT1.169 | Probe tie-in | Vật tư dùng cho xét nghiệm điện giải | Cái
170 | VT1.170 | Auto Probe tie in | Vật tư dùng cho xét nghiệm điện giải | Cái
171 | VT1.171 | Bóng đèn cho máy sinh hóa AU480 | Halogen lamp 12V/20W | Chiếc | 9
172 | VT1.172 | Cuvett phản ứng dùng cho máy hóa sinh tự động AU 480 | Cuvette cho buồng rửa máy sinh hoá Reaction cuvette Thành phần: PC/ PS Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 6 thanh/bộ | Cái | 3
173 | VT1.173 | Bóng đèn cực tím 6 tấc | 60cm | Cái | 2
174 | VT1.174 | Lọ đựng bệnh phẩm | Nhựa PS trắng trong, nắp màu đỏ, có nhãn Quy cách: 100 lọ/bịch | Lọ | 500
175 | VT1.175 | Cốc bằng nhựa dùng để đựng thuốc thử | Một hộp chứa nhỏ dùng để chứa mẫu thử, vật liệu chứng và mẫu chuẩn Quy cách : 1000 cái/hộp | Hộp | 1
HÓA CHẤT
Máy xét nghiệm sinh hóa M400
1 | HC2.01 | Chất thử chẩn lượng Uric acid | Chất thử Uric acid Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.4 50 mmol/l DHBSA* 4 mmol/l Uricase 60 U/l POD 660 U/l 4-Aminoantipyrine 1 mmol/l Preservative * 3,5-Dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonic acid Standard: Uric acid 6 mg/dl (356.9 μmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 5
2 | HC2.02 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Chất thử Albumin Thành phần chính: R1 Succinate buffer, pH 4.2 75 mmol/l Bromcresol green 0.15 mmo/l Brij 35 7 ml/l Detergents and stabilizers >0.1 % R2 (cat. no.: 963S): Bovine albumin concentration according to CRM 470 (IFCC) 4.0 g/dl RPPHS 91/0619 4.0 g/dl SRM 927a (NIST) 4.5 g/dl Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 3
3 | HC2.03 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol | Chất thử Alcohol ethanol Thành phần chính: Buffer pH 8.3 300 mmol/L NAD+ 10 mmol/L Alcohol dehydrogenase (ADH) ³ 200 kU/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 2
4 | HC2.04 | Hoá chất dùng cho máy phân tích sinh hoá | Dung dịch rửa có tính kiềm Alkaline detergent Thành phần chính: Alkali < 10.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 12
5 | HC2.05 | Chất thử chẩn đoán kháng thể kháng liên cầu | Thành phần chính: ASO Latex Reagent: Polystyrene Latex particles coated with Streptolysin O antigen stabilized in a buffered saline. Sodium Azide 0.95 g/l. Positive Control: Serum Base with ASO activity of >200 IU/ml Negative Control: Serum base with ASO activity of <100 IU/ml Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 36
6 | HC2.06 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | Chất thử GPT(ALT) Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 15 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 12
7 | HC2.07 | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | Chất thử Amylase Thành phần chính: MES buffer, pH 6.0 100 mmol/l NaCl 350 mmol/l Ca-Acetate 6 mmol/l Potassium thiocyanate 900 mmol/l CNP-G3 2.27 mmol/l Stabilizers and detergents > 0.1 % Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 3
8 | HC2.08 | Hóa chất kiểm tra mức 2 | - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm sinh hóa nồng độ trung bình. + Dạng đông khô tăng tính ổn định; + Sản xuất dựa trên huyết thanh người; + Giá trị độ thẩm thấu ở level 2 là 300mOsm/kg và ở level 3 là 370 mÓm/kg; - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 8
9 | HC2.09 | Hóa chất kiểm tra mức 3 | - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm sinh hóa nồng độ cao + Dạng đông khô tăng tính ổn định; + Sản xuất dựa trên huyết thanh người; + Giá trị độ thẩm thấu ở level 2 là 300mOsm/kg và ở level 3 là 370 mOsm/kg; - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 8
10 | HC2.10 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | Chất thử GOT(AST) Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Aspartate 200 mmol/l LDH 800 U/l MDH 600 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 12 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 12
11 | HC2.11 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | Chất thử Bilirubin Direct Thành phần chính: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L NaCl 150 mmol/L Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L HCl 900 mmol/L EDTA-Na2 0.13 mmol/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 5
12 | HC2.12 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | Chất thử Bilirubin Total Thành phần chính: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L HCl 130 mmol/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 5
13 | HC2.13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Chất thử Calcium Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.5 50 mmol/L 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid 5 mmol/L Arsenazo III 120 µmol/L Standard: 10 mg/dL (2.5 mmol/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 4
14 | HC2.14 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Chất thử Cholesterol Thành phần chính: R1: Pipes buffer, pH 6.9 90 mmol/l Phenol 26 mmol/l Cholesterol oxidase 200 U/l Cholesterol esterase 300 U/l Peroxidase 1250 U/l 4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l R2: Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 9
15 | HC2.15 | Chất thử chẩn lượng CK-NAC | Chất thử CK-NAC Thành phần chính: R1 Buffer Imidazole buffer pH 6.7 100 mmol/l Mg-acetat 20 mmol/l Glucose 10 mmol/l N-acetyl-cysteine 20 mmol/l NADP 2 mmol/l G6P-DH 1500 U/I HK 2500 U/I EDTA 2 mmol/l R2 substrate creatine phosphate 30 mmol/l ADP 2 mmol/l AMP 5 mmol/l Adenosine 10 μmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 2
16 | HC2.16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Chất thử Creatinine Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 20 mmol/L Standard: 2 mg/dL (177 µmol/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 11
17 | HC2.17 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Chất thử Gamma-GT Thành phần chính: R1: Tris Glycylglycin buffer pH 8.25 100 mmol/l R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 2.9 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 9
18 | HC2.18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Chất thử Glucose Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5 0.1 mol/l Phenol 7.5 mmol/l GOD 12000 U/l POD 660 U/l 4 – Amino-antipyrine 0.40 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 22
19 | HC2.19 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol | Chất thử LDL Cholesterol Thành phần chính: R1: Good’s buffer, pH 7,0 50 mmol/l Cholesterol oxidase 500 U/l Cholesterol esterase 600 U/l Catalase 600 KU/l Ascorbate oxidase 3 KU/l TOOS 2 mmol/l R2: Peroxidase 4 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l R4: LDL Cholesterol see label Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 12
20 | HC2.20 | Nước rửa máy sinh hóa tự động | Dung dịch rửa có tính acid. Độ PH 1.8 ± 0.5 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Lọ | 10
21 | HC2.21 | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | Chất thử Total Protein Thành phần chính: Potassium iodide 30 mmol/l Potassium sodium tartrate 32 mmol/l Copper sulphate 18 mmol/l Sodium hydroxide 200 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 2
22 | HC2.22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Chất thử Triglyceride Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.8 50 mmol/l p-Chlorophenol 2 mmol/l Lipoprotein lipase 150000 U/l Glycerolkinase 800 U/l Glycerol - 3 - P- oxidase 4000 U/l Peroxidase 440 U/l 4-Aminoantipyrine 0.7mmol/l ATP 0.3mmol/l Mg2+ 40 mmol/l Na-cholat 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II) 1µmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 12
23 | HC2.23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Chất thử Urea Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 7
24 | HC2.24 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol | Chất kiểm tra Chất thử Alcohol ethanol Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 2
25 | HC2.25 | Chất thử chẩn lượng CK-MB | Chất thử CK-MB Thành phần chính: R1 Buffer Imidazole buffer pH 6.7 100 mmol/l Mg-acetat 10 mmol/l Glucose 20 mmol/l N-acetyl-cysteine 20 mmol/l NADP 2 mmol/l G6P-DH 1500 U/I HK 2500 U/I Diadenosine pentaphosphate 10 μmol/l CK-M-antibody 1000 U/I R2 substrate creatine phosphate 30 mmol/l ADP 2 mmol/l AMP 5 mmol/l Adenosine 10 μmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 2
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BT 1500/3500/4500
26 | HC2.26 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Định lượng Creatine bằng phương pháp Jaffe, dải tuyến tính từ 5,2 - 2734 µmol/l. thành phần: Alkaline Buffer 200 mmol/l, Picric Acid 25.0 mmol/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | Lọ | 3
27 | HC2.27 | Nước rửa máy sinh hóa | Dung dịch dùng để làm sạch hệ thống đo của máy (theo tài liệu hướng dẫn của máy). Thành phần: Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts < 5% Genapol 1 - 5 % Sodium hydroxide 1%. Tiêu chuẩn: ISO13485, CE | Lọ | 10
28 | HC2.28 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Định lượng Glucose trong máu, dải tuyến tính 0,01 - 28,2 mmol/l. Thành phần: PHOSPHATE Buffer pH 7.5 100 mmol/l, 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Phenol 1 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | Lọ | 7
29 | HC2.29 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm men gan AST | Định lượng men AST, dải tuyến tính 4 - 692 u/l. Thành phần: L-Aspartate 300 mmol/l, MDH ≥530 U/l, α-Ketoglutarate 75 mmol/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | Lọ | 8
30 | HC2.30 | Control Serum N | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1: Dạng bột đông khô | Lọ | 7
31 | HC2.31 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2;Dạng bột đông khô | Lọ | 7
32 | HC2.32 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm thường quy | Hoá chất hiệu chuẩn các thông số chung | Lọ
33 | HC2.33 | Thuốc thử định lượng Albumin trong máu | Định lượng Albumin máu, dải tuyến tính từ 2,5 - 72,6 g/l. Thành phần chính: Citrate Buffer pH 4.1 95 mmol/l, Citrate Buffer pH 4.1 95 mmol/l, Bromocresol Green 1.41 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | Lọ | 2
34 | HC2.34 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin Total | Định lượng Bilirubin toàn phần bằng phương pháp DPD. Thành phần: - Hydrochloric Acid (HCl) 17 mmol/l - Accelerator 50 mmol/l - 2,5-dichlorophenyl diazonium salt (DPD) 1.5 mmol/l đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | Lọ | 5
35 | HC2.35 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calcium | Định lượng Calcium trong máu, dai tuyến tính 0,03 - 4 mmol/l. Thành phần: midazole Buffer pH 6.6 100 mmol/l, Arsenazo III 0.26 mmol/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | Lọ | 2
36 | HC2.36 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Định lượng cholesterol trong máu, dải tuyến tính 0,04 - 22 mmol/l. Thành phần: Mg2+ 2 mmol/l, Phenol 2 mmol/l, Peroxidase ≥100 U/l, Cholesterol Esterase ≥250 U/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | Lọ | 4
37 | HC2.37 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL Cholesterol | Định lượng LDL trong máu, dải đo lên tới 10 mmol/l. Thành phần: GOOD’S Buffer, CHE, CO, 4-aminoantipyrine (4-AA), Peroxidase, MgCl2. Đạt tieeuc huẩn ISO13485, CE | Lọ | 6
38 | HC2.38 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Gamma GT | hoá chất định lượng Gama GT, độ tuyến tính 1200 U/l, mức phát hiện từ 0.47 U/L. Thành phần: TRIS Buffer pH 8.25 100 mmol/l, Glycylglycine 100 mmol/l, Carboxynitroanilide 2.9 mmol/l đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | Lọ | 3
39 | HC2.39 | Thuốc thử định lượng men gan ALT trong máu | Định lượng men ALT, dải tuyến tính 3 - 448 u/l. Thành phần: L-Alanine 625.0 mmol/l, LDH 1500 U/l, α-Ketoglutarate 75 mmol/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | Lọ | 8
40 | HC2.40 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein | Đinh lượng Total protein máu, dải tuyến tính 0,4 - 146 g/l. Thành phần: potassium Sodium Tartrate 63.78 mmol/l, Potassium Iodide 60.24 mmol/l, NaOH 1.2 mol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | Lọ | 2
41 | HC2.41 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | Định lượng Triglycerides trong máu, dải đo 0,02 - 11 mmol/l. thành phần: PIPES Buffer pH 7.0 43.6 mmol/l, 4 Chlorophenol 5.45 mmol/l, Mg2+ 4.66 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | Lọ | 4
42 | HC2.42 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | Định lượng Urea trong máu, Dải tuyến tính 0,31 - 60 mmol/l. Thanh phần: TRIS Buffer pH 7.5 224.53 mmol/l, α KG 15.47 mmol/l, ADP 0.94 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | Lọ | 8
43 | HC2.43 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Định lượng Aric Acid trong máu, dải tuyến tính 1 - 1442 µmol/l. Thành phần: Phosphate Buffer pH 7.5 150 mmol/l, Ascorbate Oxidase 5000 U/l, Potassium Ferocyanide 0.024 mmol/l, 4 – Aminophenazone 3.84 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | Lọ | 2
44 | HC2.44 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amylase | Định lượng Amylase trong máu, dải tuyến tính 1 - 1988 u/l. thành phần: Sodium Chloride 87 mmol/l, Magnesium Chloride 12.6 mmol/l, α-Glucosidase 4000 U/l, Hepes Buffer pH 7.15 52 mmol/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Lọ | 2
45 | HC2.45 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin Direct | Đinh lượng Bilirubin trực tiếp bằng phương pháp DPD. Thành phần: - Hydrochloric Acid (HCl) 17 mmol/l - 2,5-dichlorophenyl diazonium salt (DPD) 0.4 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | Lọ | 5
Máy HbA1C (HA-1000)
46 | HC2.46 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Vật liệu kiểm soát chất lượng tỷ lệ % HbA1c/Hemoglobin trong máu toàn phần.Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | Lọ | 5
47 | HC2.47 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất thử HbA1c Detection Kit Thành phần chính: Latex: 0,1% hạt latex + đệm phosphate 20 mmol / L Chất pha loãng: nước cất Kháng huyết thanh: đệm phosphat 20 mmol / L, natri clorua 15,8g / L, kháng thể đơn dòng HbA1c của chuột 1,5mg / L, sheep anti mouse IgG 1mg / L Magcard: polyvinyl chloride (PVC) plastic Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 72
48 | HC2.48 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Cuvette phản ứng cho máy HbA1c Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 3
Máy xét nghiệm điện giải Auto ISE500
49 | HC2.49 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Thành phần chính: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 10
50 | HC2.50 | Hoá chất dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 1
Máy xét nghiệm điện giải Easylyte plus
51 | HC2.51 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu và điện giải | Dung dịch làm sạch hàng ngày | Hộp | 2
52 | HC2.52 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container | Hộp | 13
Máy Miễn dịch tự động AIA 360
53 | HC2.53 | Diluent concentrate | Diluent concentrate 4x100 mL: hóa chất pha loãng , dung dịch đệm với chất tẩy. | Lọ | 4
54 | HC2.54 | Substrate II | Substrate II 2 lọ: hóa chất nền AIA-PACK Substrate Reagent II, 4-methylumbelliferyl photphat, chất ổn định, chất bảo quản natri azide (đông khô). 2 x 100 mL: hóa chất nền AIA-PACK Substrate Reconstituent II, chất đệm chứa chất bảo quản natri azide (dạng lỏng). | Lọ | 15
55 | HC2.55 | Wash concentrate | Wash concentrate 4x100 mL: hóa chất rửa AIA-PACK Wash Concentrate, dung dịch đệm với chất tẩy và chất kìm hãm vi khuẩn | Chai | 16
56 | HC2.56 | TSH | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH ( 3rd Generation) 5 khay x 20 cốc thử, cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH và 50 µL kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide | Hộp | 20
57 | HC2.57 | TSH calibrator | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH(3G) 2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TSH 3rd-Gen Calibrator (1) 0 µIU/mL Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của TSH, chất bảo quản natri azide. 2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TSH 3rd-Gen Calibrator (2) 0.2 µIU/mL 2x1 mlHóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TSH 3rd-Gen Calibrator (3) 5.0 µIU/mL 2x1 ml Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TSH 3rd-Gen Calibrator (4) 25 µIU/mL 2x1 mlHóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TSH 3rd-Gen Calibrator (5) 50 µIU/mL 2x1 ml Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TSH 3rd-Gen Calibrator (6) 110 µIU/mL Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của TSH 3rd-Gen (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide. | Lọ | 6
58 | HC2.58 | TT3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TT3 5 khay x 20 cốc thử, cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của cừu kháng T3 và 125 µL của T3 được kết hợp với phosphatase kiềm của bò và ANS, chất bảo quản natri azide. | Hộp | 20
59 | HC2.59 | TT3 calibrator | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3 2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TT3 Calibrator (1) 0 ng/mL Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của T3, chất bảo quản natri azide. 2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TT3 Calibrator (2) 0.5 ng/mL Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TT3 Calibrator (3) 1.0 ng/mL Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TT3 Calibrator (4) 2.0 ng/mL Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TT3 Calibrator (5) 4.5 ng/mL Hóa chất hiệu chuẩn AIA-PACK TT3 Calibrator (6) 9.0 ng/mL Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của T3 (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide. |  | 6
60 | HC2.60 | FT4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4 5 khay x 20 cốc thử, cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 và 140 µL thyrozine (T4) được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide |  | 20
61 | HC2.61 | FT4 calibrator | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK FT4 Calibrator (1) 0 ng/dL Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT4, chất bảo quản natri azide (đông khô). 2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK FT4 Calibrator (2) 0.4 ng/dL 2 x 1 mLHóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK FT4 Calibrator (3) 1.0 ng/dL 2 x 1 mLHóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK FT4 Calibrator (4) 2.0 ng/dL 2 x 1 mLHóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK FT4 Calibrator (5) 4.0 ng/dL 2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK FT4 Calibrator (6) 9.0 ng/dL Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT4 (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide (đông khô). | Lọ | 6
62 | HC2.62 | Cốc đựng hóa chất | Detector standardization cup 10 vỉ x 20 cốc hóa chất Detector Standardization Test cup | Hộp | 1
63 | HC2.63 | Multi Level 2 | Hóa chất kiểm tra mức II 3 x 5 mL | Lọ | 2
Máy phân tích huyết học MicroCC 20 plus
64 | HC2.64 | chất chuẩn máy huyết học | Chức năng là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức ( trung bình, thấp,cao) cho các thông số đo dùng cho máy phân tích huyết học. | Lọ | 5
65 | HC2.65 | Diluent | Dùng trên máy huyết học MicroCC 20 Plus - hãng sản xuất High Technology,Inc/ Mỹ; thùng 20 lít, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: Sodium Chloride: <1% Sodium Azide :.<0.1% Wetting Agent: <0.1% | Thùng | 38
66 | HC2.66 | Enzymatic Cleaner | Thành phần: OrganicBuffer.: <0.2% ProteolyticEnzyme: <0.2% | Chai | 60
67 | HC2.67 | Enzymatic Cleaner Concentrate | Dùng trên máy huyết học MicroCC 20 Plus - hãng sản xuất High Technology,Inc/ Mỹ; thùng 20 lít, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: ≤ 10% Proteolytic Enzyme ≤ 1.5% Detergents ≤ 0.75% pH Buffer ≤ 0.1% Anticoagulant ≥ 87.65% Aqueous Solution | Chai | 18
68 | HC2.68 | Lytic Reagent | Thành phần: ≤ 2.5% Quaternary Ammonium Salts ≤ 0.05% pH Buffer ≤ 0.04% Cyanide Salts ≥ 97.51% Aqueous Solution | Chai | 23
Máy xét nghiệm huyết học Auto Star Diff 5
69 | HC2.69 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Thùng | 67
70 | HC2.70 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thành phần chính: Detergent < 1.5% Buffer < 2.0% Preservative < 1.5% Dye < 1.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chai | 67
71 | HC2.71 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thành phần chính: Detergent < 0.5% Buffer < 0.6% Preservative < 0.7% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chai | 45
72 | HC2.72 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thành phần chính: Detergent < 4.0% Buffer < 1.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chai | 45
73 | HC2.73 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học | Thành phần chính: Healthy mammal blood (pig), preservatives and cell stabilizers. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 16
Máy phân tích huyết học Sysmex XP-100
74 | HC2.74 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để pha loãng sử dụng cho máy huyết học. Thành phần Sodium Chloride, Acid boric,, Sodium Tetraborate , EDTA-2K | Hộp | 42
75 | HC2.75 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch ly giải hồng cầu, giúp đếm chính xác số lượng bạch cầu | Hộp | 16
76 | HC2.76 | Vật liệu kiểm soát mức bình thường xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học | Lọ | 6
Máy đông máu tự động Cascade
77 | HC2.77 | Hóa chất chẩn đoán thời gian Thromboplastin (Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)) | R1: 5x4 ml (contact activator) (Reagent) R2:1x20ml Calcium chlorice (Starter) | hộp | 12
78 | HC2.78 | Hóa chất định lượng Fibrinogen | Bovine thrombin liophilized 5x2ml Calibrator plasma, liophilized 1x1ml Control plasma, liophilized 1x1ml | hộp | 26
79 | HC2.79 | Kiểm chuẩn xét nghiệm giá trị bình thường | R1 Liophilized 10x1 ml | Lọ | 30
80 | HC2.80 | Kiểm chuẩn xét nghiệm giá trị cao | Human plasma collected with Sodium Citrate < 0.4% as an anticoagulant Hepes 0.6% Sodium hydroxide 0.08% Lithium chloride 0.04% Polibrene 0.001% | Lọ | 30
81 | HC2.81 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm đông máu | Dùng trên máy xét nghiệm Đông máu tự động. Thành phần: Hoạt chất Natri Hypochlorite 1%. | hộp | 8
82 | HC2.82 | Cuvette sử dụng cho máy đông máu | Biorex Diagnostics Ltd - Anh | hộp | 7
83 | HC2.83 | Hóa chất chẩn đoán thời gian Protime( PT- AntiHeparin) | REAGENT 1 Thromboplastin, extract of rabbit brain, PIPES buffer, sodium azide as a preservative | hộp | 26
Máy xét nghiệm nước tiểu Click-50
84 | HC2.84 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Chất thử Urodip 11P Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2,6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg. Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg. Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg. Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg. Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg. Bilirubin: 2,4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg. Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg. Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg. Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg. Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 200
85 | HC2.85 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 3, đóng gói 8ml dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn. Thành phần: Buffer:0.08mol/L, Ascorbic acid:0.8g/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ | 3
Máy đo đường huyết
86 | HC2.86 | Test thử đường huyết | Que test 8 điện cực bằng bạc, Công nghệ " No coding", - Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 μg. - Loại bỏ sự ảnh hưởng của Hematocrit - Mỗi túi đựng que thử có chứa chất làm khô. - Có dung dịch kiểm chuẩn với 3 mức (thấp, trung bình và cao) - Lượng máu sử dụng rất ít chỉ 0,5 μL - Kết quả chuẩn sau 5 giây, - Cảnh báo hạ đường huyết (hypo warming), - Đánh dấu trước ăn và sau ăn - Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-70%. đo chính xác được cho Trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu, - Độ chính xác ≥ 98.8 % , kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn YSI plasma theo protocol của EN ISO 15197_2015. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016, EC. Đáp ứng tiêu chuẩn đặc biệt EN ISO 15197:2015. Hạn sử dụng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất | Test | 8000
Hóa chất vi sinh
87 | HC2.87 | Chất thử chẩn đoán nhiễm khuẩn đường hô hấp | Thành phần chính: Latex: Các hạt latex được phủ IgG dê kháng CRP người, pH 8.2, chất bảo quản Kiểm soát dương tính: Huyết thanh người có CRP > 20 mg/L, chất bảo quản Kiểm soát âm tính: Huyết thanh động vật, chất bảo quản | Hộp | 30
88 | HC2.88 | Chất thử chẩn đoán viêm khớp dạng thấp | Thành phần chính: Latex: Các hạt latex được phủ gamma-globulin, pH 8.2, chất bảo quản. Kiểm soát dương tính: Huyết thanh người có RF > 30 IU/mL, chất bảo quản Kiểm soát âm tính: Huyết thanh động vật, chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 6
89 | HC2.89 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. | Bộ | 10
90 | HC2.90 | Dung dịch KOH 30% | Dung dịch KOH 30% | Chai | 6
91 | HC2.91 | Bộ nhuộm gram | Chất thử Nhuộm hình thể vi khuẩn, vi nấm dạng nước. | Hộp | 10
92 | HC2.92 | Dung dịch nhuộm giemsa | Dung dịch nhuộm vi khuẩn dùng cho tế bào học | Lọ | 10
93 | HC2.93 | Cloramin B (dạng bột) | Chất bột màu trắng. Thành phần: Sodium N chlorobenzenesulfonamide. Quy cách: Thùng 25kg | Kg | 100
94 | HC2.94 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi Quy cách: Lọ 500ml | Lọ | 12
95 | HC2.95 | Gel bôi trơn | Dùng để bôi trơn các dụng cụ dùng trong y khoa Quy cách: tuýp 82g | Tuýp 82g | 1
96 | HC2.96 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde, vô khuẩn. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. Độ PH trong khoảng 6,5-7,5 Quy cách: can 5l | Can 5 lít | 65
97 | HC2.97 | Xanh methylen | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen Quy cách: 500ml/chai | Chai | 1
98 | HC2.98 | Dd Acid acetic | Dung dịch tẩy màu Cồn Acid Quy cách: chai 500 ml | Chai | 10
99 | HC2.99 | Dd Lugol 3% | Dung dịch Lugol Quy cách: chai 500ml | Chai | 10
100 | HC2.100 | Dung dịch nhuộm tế bào | Dung dịch nhuộm tế bào dùng trong giải phẫu bệnh Quy cách: Lọ 500ml | Lọ | 10
101 | HC2.101 | Dung dịch Formol trung tính | Được sử dụng trong mô học và tế bào học làm chất cố định chính, là một chất khí không màu, có vị chua cay và tan trong nước., tỷ lệ 1:10. Quy cách: 5 lít/can | Can | 1
Sinh phẩm
102 | HC2.102 | Khay thử xét nghiệm định tính virus viêm gan C | Khay thử Anti-HCV Rapid Test Kit Độ nhạy: Tổng 99,26% Độ đặc hiệu: Tổng 99,08% Khả năng gây nhiễu: 99,22% Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (chứa lõi, NS3, NS4 và NS5) được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (chứa lõi, NS3, NS4 và NS5) được kết hợp với keo vàng nhúng trong miếng liên hợp phản ứng với kháng thể HCV có trong mẫu máu, huyết tương hoặc huyết thanh tạo thành phức hợp liên hợp/kháng nguyên-kháng thể HCV. | Test | 1800
103 | HC2.103 | Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy (Heroin/Morphin, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana) | Khay thử Dip-Card Multi-Drug Test Kit Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để xác định định tính sự hiện diện của các loại thuốc được liệt kê trong bảng dưới đây trong nước tiểu của con người: Amphetamine (AMP), hiệu chuẩn d-Amphetamine, mức giới hạn 1000 ng/mL Methamphetamine (MET), hiệu chuẩn d-Methamphetamine, mức giới hạn 500 ng/mL Marijuana (THC), hiệu chuẩn 11-nor-Δ9-THC-9-COOH, mức giới hạn 50 ng/mL Morphine (MOP300), hiệu chuẩn Morphine, mức giới hạn 300 ng/mL Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Test | 5000
104 | HC2.104 | Huyết thanh định nhóm máu D/Rh | Dung dịch có chứa nồng độ protein thấp và IgM đơn dòng của người và IgG kháng D. Thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế bào Rh D dương tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không phải DVI) và tỷ lệ D yếu (Du) cao. | Lọ | 9
105 | HC2.105 | Huyết thanh định nhóm máu O | Dòng tế bào Anti AB ES-4 / ES-15 sẽ phát hiện kháng nguyên A, Ax hoặc B. Anti AB không có màu Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Hộp 1 lọ 100ml | Hộp | 10
106 | HC2.106 | Huyết thanh định nhóm máu A | Dòng tế bào Anti A BRMA-1 sẽ phát hiện kháng nguyên A. Anti A có màu xanh lam Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 4
107 | HC2.107 | Huyết thanh định nhóm máu B | Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát hiện kháng nguyên B. Anti có màu vàng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 4
108 | HC2.108 | Khay thử xét nghiệm định tính bệnh lao | Khay thử Anti-Tuberculosis (TB) Rapid Test Kit Độ nhạy: 98,09% Độ đặc hiệu: 99,51% Độ chính xác: 99,03% Xét nghiệm miễn dịch kẹp hai vị trí, pha rắn, định tính để phát hiện các kháng thể chống lao trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Màng được phủ trước bằng kháng nguyên tái tổ hợp TB trên vùng vạch thử nghiệm. Đóng gói: 25 xét nghiệm/hộp Thiết bị kiểm tra: 25 khay xét nghiệm (1 xét nghiệm/túi x 25 túi) Đệm: 2 chai Ống nhỏ giọt: 25 ống nhỏ giọt vô trùng, dùng một lần Hướng dẫn đóng gói: 1 hướng dẫn sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách : 25 test/hộp | Test | 200
109 | HC2.109 | Khay thử/Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Khay thử HBsAg Rapid Test Kit Độ nhạy: Tổng 99.69% Độ đặc hiệu: Tổng 99.38% Yếu tố gây nhiễu: Tổng 98.46% Xét nghiệm miễn dịch tăng cường keo vàng để xác định kháng nguyên bề mặt HBV (HBsAg) trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người. Kháng thể kháng HBsAg được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Mẫu thử phản ứng với chất liên hợp có màu (liên hợp vàng kháng thể anti-HBsAg); Quy cách: 25 test/hộp | Test | 3000
110 | HC2.110 | Khay thử xét nghiệm định tính và phân biệt kháng nguyên kháng nguyên Plasmodium falciparum (P.f.) và kháng nguyên P. vivax (P.v.) | Khay thử Malaria P.F/P.V Rapid Test Kit Hiệu suất lâm sàng tuỳ thuộc vào P.f Độ nhạy: 98.97% Độ đặc hiệu: 99.68% Độ chính xác: 99.41% Hiệu suất lâm sàng tuỳ thuộc vào P.v Độ nhạy: 98.43% Độ đặc hiệu: 99.44% Độ chính xác: 99.08% Xét nghiệm sắc ký miễn dịch dòng chảy phát hiện định tính P.f/P.v mầm bệnh ở máu người. Que thử chứa vạch C làm vạch đối chứng được phủ trước bằng IgY kháng gà đơn dòng, “P.f” vùng (P.falciparum) được phủ trước bằng đơn dòng kháng P.falciparum HRP-2 là dòng thử nghiệm 1 và “P.v vùng (P. vivax) được phủ trước bằng đơn dòng chống P. vivax LDH là dòng thử nghiệm 2 trên bề mặt của tương ứng là màng nitrocellulose. Quy cách: 25 test/hộp | Test | 50
111 | HC2.111 | Test nhanh chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến | Phát hiện định tính kháng nguyên PSA trong huyết tương hoặc huyết thanh người, hỗ trợ trong việc chẩn đoán nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 98%. Độ đặc hiệu: 98% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Quy cách: 25 test/hộp . | Test | 100
112 | HC2.112 | Khay thử xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis | Khay thử Chlamydia Rapid Test Kit. Kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên Chlamydia được phủ lên vùng vạch thử nghiệm. Dung dịch kháng nguyên được chiết xuất sẽ phản ứng với một kháng thể chống lại Chlamydia được phủ lên các hạt. Đóng gói: 25 test/hộp Thiết bị xét nghiệm: 25 khay xét nghiệm (1 xét nghiệm/túi x 25 túi) Đệm A: 1 chai chứa đầy dung dịch đệm A Đệm B: 1 chai chứa đầy dung dịch đệm B Quy cách: 25 test/hộp | Test | 300
113 | HC2.113 | Test nhanh chuẩn đoán kháng nguyên Sốt xuất huyết | Khay thử Dengue NS1 Ag Rapid Test Kit Độ nhạy: 99.04% Độ đặc hiệu: 99.32% Độ chính xác: 99.21% Thành phần chính: Xét nghiệm miễn dịch tăng cường keo vàng để xác định kháng nguyên NS1. Kháng thể kháng kháng nguyên NS1 (đặc hiệu với DEV1 DEV2 DEV3 DEV4) được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Kháng thể kháng kháng nguyên NS1 (đặc hiệu với DEV1 DEV2 DEV3 DEV4) được kết hợp với keo vàng nhúng trong miếng liên hợp phản ứng với kháng nguyên NS1 có trong mẫu máu, huyết tương hoặc huyết thanh tạo thành phức hợp liên hợp/kháng thể-kháng nguyên. Quy cách: 25 test/hộp | Test | 500
114 | HC2.114 | Khay thử xét nghiệm định tính H. Pylori trong mẫu phân | Khay thử H.Pylori Ag Rapid Test Kit Độ nhạy: 99.33% Độ đặc hiệu: 99.61% Độ chính xác: 99.46% Thành phần chính: Xét nghiệm chứa một dải màng được phủ kháng thể H.Pylori trên vạch xét nghiệm, kháng thể chống chuột trên vạch đối chứng và một miếng thuốc nhuộm có chứa keo vàng kết hợp với H.Pylori se. Quy cách: 20 test/hộp | Test | 1500
115 | HC2.115 | Khay thử xét nghiệm định tính Rotavirus trong phân | Khay thử Rotavirus Rapid Test Kit Độ nhạy: 99.38% Độ đặc hiệu: 99.33% Độ chính xác: 99.35% Thành phần: Xét nghiệm chứa một dải màng được phủ kháng thể chống vi-rút rota trên vạch thử nghiệm, kháng thể chống chuột của dê trên vạch đối chứng và một miếng thuốc nhuộm chứa vàng keo kết hợp với kháng thể chống vi-rút rota. Đóng gói: 20 xét nghiệm/ hộp Thiết bị kiểm tra: 20 khay xét nghiệm (1 xét nghiệm/ túi x 20 túi) Dung dịch đệm: 20 chai sử dụng một lần, mỗi chai có 1,5 ml dung dịch đệm chiết Hướng dẫn đóng gói: 1 hướng dẫn sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 20 test/hộp | Test | 800
116 | HC2.116 | Test Dertemine HIV1/2 | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,5% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 .Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-501-17 | Test | 2300
117 | HC2.117 | Nước cất 2 lần - can 10 lít | Chất lỏng Quy cách : 10 lít/can | 10 lít/can | 40
118 | HC2.118 | Dầu Parafin | Dầu parafin lỏng không màu, trong suốt, không mùi, không vị và là chất lỏng dưới dạng dầu, nó có thể được hòa tan trong ether, chloroform, xăng và benzen nhưng không thể hòa tan trong nước và ethanol Quy cách: Chai 500ml | Chai 500ml | 10
119 | HC2.119 | Vôi soda | Thành phần: Calcium hydroxide, natrium hydroxide, ethyl violet, nước. Thay đổi màu sắc: trắng sang tím. Kích cỡ hạt: đường kính hạt khoảng 4mm. Độ ẩm tương đối: 20-100% | Thùng | 5
120 | HC2.120 | Gel điện tim | Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da. | Tuýp | 60
121 | HC2.121 | Parafin rắn | Dạng chất rắn dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị, điểm nóng chảy thông thường nằm trong khoảng 47 °C- 65 °C. Nó không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong benzen và một số este Quy cách: Túi 50kg | Kg | 100
122 | HC2.122 | Khay thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên virus cúm A/B | Khay thử Influenza A/B Rapid test kit Kết quả lâm sàng cúm A: Độ nhạy: 97,44% Độ đặc hiệu: 99,47% Độ chính xác: 98,87% Kết quả lâm sàng cúm B: Độ nhạy: 96,97% Độ đặc hiệu: 99,21% Độ chính xác: 98,53% Thành phần chính: Kháng thể chống cúm A và kháng thể chống cúm B được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Mẫu thử được phản ứng với liên hợp có màu (kháng thể chống cúm A và/hoặc liên hợp vàng keo kháng thể chống cúm B) Quy cách: 25 test/hộp | Test | 1000