DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

| STT | Tên trang thiết bị | Cấu hình, tính năng kỷ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giường bệnh nhân 1 tay quay | 1.Cấu hình cung cấp: - 01 Giường - 01 Đệm - 01 Cọc truyền - 02 Tay chắn - 04 Bánh xe 2.Thông số kỹ thuật: - Khung sắt sơn tĩnh điện - Đầu giường: Nhựa ABS - Bánh xe: 4 bánh lõi thép bọc nhựa | Cái | 200 |
| 2 | Tủ đầu giường | 1.Cấu hình cung cấp: - 01 Tủ chính và phụ kiện 2. Thông số kỹ thuật: - Có 2 khoang chứa đồ - Có ngăn kéo - Tủ được làm bằng nhựa ABS | Cái | 200 |
| 3 | Máy cắt đốt tai mũi họng bằng tia Plasma | 1.Yêu cầu chung: - Thiết bị phải được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100%. - Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp sử dụng: tương thích với nguồn điện 220V, 50Hz. - Môi trường hoạt động: - + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C - + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% 1.Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 bộ - Bàn đạp chân: 01 cái - Bộ điều khiển lưu lượng nước muối: 01 bộ - Cáp nối bộ điều khiển lưu lượng với máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 bộ - Tay cắt đốt: - +Tay dao plasma cho cắt amidal: 10 cái +Tay dao plasma cho nạo VA: 15 cái + Đầu đốt plasma hút cầm máu: 05 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 2. Thông số kỹ thuật: - Dao plasma tối thiểu cho các phẩu thuật: amidal, mũi, họng, thanh quản - Có các chế độ hoạt động: Liên tục, ngắt quãng - Chế độ làm việc, tối thiểu có: Cắt đốt và cầm máu - Có khả năng điều chỉnh được công suất cắt, cầm máu - Công suất đầu ra:≥ 300 W - Nhiệt độ cất đốt tối đa: ≤ 65°C - Tần số: ≥ 450 kHz - Bàn đạp chân: + Có khả năng điều khiển chế độ cắt và cầm máu + Có tiêu chuẩn chống nước: IPX8 * Tay dao plasma cho cắt amidal: + Có đầu tay cắt cong góc: ≥ 30° + Có chiều dài tay dao: ≥ 130 mm + Có kênh tưới rửa và hút nước muối + Có điện cực cắt thứ 3 được tích hợp bên trong ống hút + Có 2 điện cực phía đầu ngoài + Có 4 công năng: cắt, cầm máu, hút và tưới rửa + Có nhận biết được các mô mềm * Tay dao plasma cho nạo V.A: + Có đầu tay cắt cong góc: ≥ 45° + Có chiều dài tay dao: ≥ 130 mm + Có kênh tưới rửa và hút nước muối + Có các chức năng: hóa hơi, cắt, cầm máu, tưới rửa và hút + Có nhận biết được các mô mềm * Đầu đốt plasma hút cầm máu: + Có đầu tay hút cong góc: ≥ 30° + Có chiều dài tay dao: ≥ 120 mm + Có khả năng hút lưỡng cực | Cái | 1 |
| 4 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc | 1.Yêu cầu chung: - Thiết bị phải được sản xuất năm 2024 trở đi, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485. - Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz ± 10% - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 2. Cấu hình - Thân máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Bao phủ bụi: 01 cái - Màn hình cảm ứng: 01 cái - Giấy tỳ cằm: 01 tệp - Bàn nâng hạ bằng moto điện: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Phạm vi đo: ≤ 1 – ≥ 60 mmHg - Cài đặt phạm vi đo: Tự động/ 30 mmHg/ 60 mmHg - Nguyên tắc đo: Phương pháp phun khí - Đơn vị hiển thị: mmHg/ hpa - Khoảng cách làm việc: ≥ 11mm - Căn chỉnh: Theo dõi 3D hoàn toàn tự động - Tỳ cằm: Liền theo máy, điều khiển nâng hạ - Màn hình: Cảm ứng LCD ≥ 10 inch - Máy in: Máy in nhiệt - Giao diện: USB/ RS232 - Phạm vi di chuyển hoạt động: + Trước/ Sau: ≥40mm + Lên/ xuống: ≥30mm + Trái/ Phải: ≥90mm - Di chuyển của tì cằm: ≥70mm | Máy | 1 |
| 5 | Hệ thống máy tán sỏi Laser 100W | Yêu cầu chung: - Công suất : ≥ 100W - Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương; - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ºC + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% A.Ứng dụng : - Tán sỏi Bàng quang. - Tán sỏi niệu quản ngược dòng - Tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (PCNL) - Tán sỏi thận bằng ống soi mềm - Tán sỏi đường mật qua da - Tán sỏi đường mật bằng ống soi mềm qua ống Kerl - Cắt U phì đại Tiền liệt tuyến - Cắt U bàng quang - Xẻ hẹp niệu quản - Cắt Polyp B.Tính năng tối thiểu có : - Độ dài bước sóng của Laser Tán sỏi khoảng ≤ 2.1µm - Độ sâu bước sóng khoảng 0.4mm - Thời gian liên tiếp của tia laser ≤ 1ms - Tự động khoá hoặc tắt thiết bị khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. C. Yêu cầu cấu hình 1.Máy chính: 01 máy - Phụ kiện kèm theo bao gồm: + Bàn đạp: 01 cái + Bộ dụng cụ bóc vỏ, cắt dây: 01 bộ + Kính đeo bảo vệ mắt: 01 cái + Chìa khóa: 02 cái + Hộp chứa phụ kiện: 01 + Bao phủ bụi: 01 cái + Dụng cụ kiểm tra dây laser: 01 cái + Dây dẫn laser đường kính 272µm, 550µm và 800µm: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 2. Bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật tích hợp cho ống soi cứng và ống soi mềm: 01 bộ 2.1. Máy chủ : 01 máy 2.2.Màn hình chuyên dụng : 01 cái 2.3.Xe đẩy chuyên dụng : 01 chiếc 2.4. Ống soi niệu quản - bể thận :01 cái 2.5. Ống soi thận : 01 cái 2.6. Ống soi mềm : 01 cái 3. Máy siêu âm : 01 máy 4. Máy bơm hút điều chỉnh áp lực dùng trong phẫu thuật : 01 máy 5.Vật tư tiêu hao đi kèm : 5.1. Giá đỡ niệu quản 2 kênh đầu uốn cong loại nhỏ: 02 cái 5.2. Rọ lấy sỏi niệu quản : 02 cái 5.3. Dụng cụ cắt bao quy đầu loại súng ngắn ( Piston ) không chứa vòng silicone : 05 cái D. Chỉ tiêu kỹ thuật 1/Máy chính : - Công nghệ Laser Holmium (Ho:YAG) hoặc tương đương - Công suất ≥ 100W - Bước sóng khoảng 2100 nm (± ≤5nm) - Năng lượng xung mạch điều chỉnh lên đến ≥ 6.0J - Tần số phát xung nhịp đơn, điều chỉnh tối đa: ≥ 50Hz - Thời gian xung động của nhịp: có thể điều chỉnh từ ≤ 200µs đến ≥ 800µs - Tia dẫn đường: bước sóng 530nm (± ≤ 5nm) - Dây dẫn Laser bằng sợi quang tối thiểu có các kích cỡ đường kính 200µm, 550µm và 800µm, loại dùng nhiều lần. - Công suất truyền tối đa của sợi truyền quang : + Sợi truyền quang 272µm: ≥ 70W + Sợi truyền quang 550µm, 800µm , 1000µm: ≥100W - Có hệ thống làm mát : Bằng máy nén điều hoà kết hợp nước làm mát , đảm bảo máy luôn hoạt động ở nhiệt độ ≤ 18,70C , hoạt động được liên tục 24h Máy nén dừng hoạt động ở mức ≤17,30C - Màn hình cảm ứng : Tối thiểu có hiển thị: công suất, năng lượng - Độ ồn: ≤ 60dB 2. Bộ xữ lý hình ảnh kỹ thuật tích hợp cho ống soi cứng và ống soi mềm: 2.1. Máy chủ : - Độ phân giải : ≥1080P - Đầu cắm video : có chức năng chuyển đổi linh hoạt giữa ống soi bán cứng và ống soi mềm - Nguồn chiếu sáng LED lạnh tích hợp vi xử lý: độ sáng ≥ 5 cấp độ ( tuỳ chỉnh ) - Tối thiểu có chế độ thu phóng - Giao diện : hình vuông hoặc hình tròn ( tuỳ chỉnh ) - Chế độ cân bằng trắng ( AWC) : làm việc tự động - Giao diện kết nối tối thiểu : HDMI , DVI - Tối thiểu có chức năng chụp ảnh và quay video - Có chức năng xử lý nhiễu do tác động của tần số cao 2.2. Màn hình chuyên dụng cho vi xử lý : - Kích thước ≥ 24inch - Độ phân giải khoảng : 1920*1200 - Loại màn hình: IPS hoặc tương đương - Độ sáng: ≥ 400cd/m2 - Màu hiển thị: ≥16,7M - Góc nhìn: ≥178/178 - Đường cong hiệu chuẩn: ≥5 - Chế độ hiện thị: ≥5 - Giao diện kết nối : DVI – DP – USB – VGA – HDMI - Tương thích với máy chủ 2.3.Xe đẩy chuyên dụng : + Kích thước : 380*50*1200mm hoặc tương đương 2.4. Ống soi cứng bàng quang - bể thận: 01 cái - Đầu thấu kính được làm bằng chất liệu Sapphire chống trầy & mài mòn - Đường kính ID/OD khoảng: 8/9.8F - Đường kính kênh làm việc khoảng: 5Fr - Góc soi: ≥ 12 độ - Chiều dài làm việc ≥ 430mm - Kênh dụng cụ : 2 kênh gắn kết không thể tháo rời đảm bảo an toàn trong quá trình khữ khuẩn - Tương thích với máy chủ 2.5. Ống soi thận : 01 cái - Đầu thấu kính được làm bằng chất liệu Sapphire chống trầy & mài mòn - Đường kính ID/OD khoảng : 8.5Fr/12Fr - Đường kính kênh làm việc ≥ 6.3Fr - Góc soi ≥ 12 độ - Chiều dài làm việc ≥ 250mm - Tương thích với máy chủ 2.6.Ống soi mềm : 01 cái - Độ phân giải: ≥160K pixel - Trường nhìn: ≥110 độ - Vùng khả kiến: ≥ 2-50mm - Đường kính phần đầu ống ≤ 5.7Fr - Đường kính ngoài: 7.5Fr - Đường kính trong ≥ 3.6Fr - Góc uốn: lên ≥ 275 độ; xuống ≥ 275 độ - Chiều dài làm việc: ≥ 700mmm - Tương thích với máy chủ 3. Máy siêu âm : 01 máy - Màn hình:loại LCD ≥ 15 inch - Chế độ quét: ≥ 2 chế độ - Ổ cắm đầu dò: ≥ 2 đầu dò được tự động xác định và mô hình đầu dò được hiển thị tự động - Dung lượng lưu trữ hình ảnh: ≥500 ảnh - Lưu trữ hình ảnh vĩnh viễn: ≥64 ảnh - Độ sâu hiển thị đầu dò: tối đa ≥ 250mm (đầu dò Convex) - Chế độ hiển thị: B, B+B, B+M, B+2M, M, 4B - Ngôn ngữ hoạt động: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, có thể chuyển đổi - Kiểm soát: tổng mức tăng, điều chỉnh TGC ≥ 8 đoạn - Quy trình hình ảnh: Gama, làm mịn/làm sắc nét hình ảnh, Thi, vẽ đồ thị, thu phóng cục bộ - Điều chỉnh tiêu điểm: tiêu cự ≥ 2, có thể điều chỉnh tiêu cự và vị trí - Độ sâu thời gian thực: có thể điều chỉnh ≥ 16 cấp độ - Điều chỉnh độ sâu quét: ≤ 64 – ≥ 192dB - Hướng dẫn đâm thủng: Hiển thị đường dẫn thủng, góc đường thủng có thể điều chỉnh khoảng cách, chu vi, diện tích, thể tích, nhịp tim, GA, FW, EDD - Báo cáo đầu ra: ≥ 4 loại - Tính năng Body Mark: ≥ 40 - Bình luận & ghi chú: Ngày, giờ, tên, PID, giới thích, tuổi, bác sĩ, bệnh viện, toàn màn hình bình luận chỉnh sửa, đánh dấu cơ thể, chỉ báo vị trí - Cổng kết nối: tối thiểu có Video, RS-232, USB 2.0 4. Máy bơm hút điều chỉnh áp lực dùng trong phẫu thuật : 01 máy - Nguồn điện: 220V - Tần số 50Hz - Công suất đầu vào: ≥ 100VA - Phạm vi cài đặt áp suất: ≤ 15 ~ ≥ 400mmHg - Pham vi cài đặt lưu lượng: ≤ 0,1 ~ ≥ 1,0 L/phút - Độ ồn trong môi trường làm việc: ≤65bB - Tối thiểu có chức năng cài đặt áp suất và lưu lượng hiển thị - Áp suất âm và lưu lượng vận hành được điều khiển tự động - Có chức năng lưu trữ bộ nhớ cung cấp để hiển thị áp suất đã cài đặt trước đó 5.Vật tư đi kèm : 5.1. Giá đỡ niệu quản 2 kênh đầu uốn cong loại nhỏ: *Cấu tạo : 2 kênh , đầu tip có thể điều khiển uốn cong , có lỗ điều chỉnh áp lực hút bằng cách đóng mở , vỏ được làm từ PTFE màu xanh lá có phủ hydrophilic + Kích cỡ ID/OD : ≤ 9.5Fr/11Fr và ≤ 10Fr/12Fr + Chiều dài làm việc khoảng : ≥ 36cm và ≥ 46cm 5.2. Rọ lấy sỏi niệu quản: 02 cái *Cấu tạo : Loại 4 dây ,hình xoắn ốc + Kích cỡ : tối thiểu có cỡ ≤ 2.5Fr + Chiều dài: ≥ 120cm , độ mở rọ ≥ 15mm 5.3. Dụng cụ cắt bao quy đầu không có vòng silicone : 05 cái *Cấu tạo : Hình cây súng ngắn ( Piston ) , vỏ được làm bằng nhựa ABS , ghim khâu được cấu tạo bằng thép không gỉ 304 Kích cỡ gồm các cỡ: ≥ 7 loại kích cỡ (12mm ; 15mm ; 18mm ; 21mm; 26mm; 30mm; 36mm hoặc tương đương). | Hệ thống | 1 |
| 6 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở đi; - Chất lượng: mới 100% - Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V/50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 35ºC + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% II. Cấu hình bao gồm: - Hệ thống cánh tay treo hai nhánh cho hai đầu đèn: 01 bộ - Bộ nguồn cho các đầu đèn: 02 cái. - Đầu đèn LED: 2 bộ - Bảng điều khiển trên đầu đèn: 02 cái. - Tay nắm vô trùng (Hấp tiệt trùng được): 02 cái. - Bộ khung đế, ống trụ treo đèn: 01 bộ. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật 1. Tính năng kỹ thuật - Sử dụng công nghệ đèn LED - Tuổi thọ đèn LED ≥ 30.000 giờ - Có khả năng điều chỉnh tiêu cự bằng tay cầm 2. Thông số kỹ thuật một chóa - Bóng đèn: ≥ 54 + 54 LED - Đường kính đầu đèn: ≥ 66 +66 cm - Cường độ ánh sáng tại 1 mét ≥ 160.000 + 160.000 LUX - Nhiệt độ màu ≤ 4500ºK - Đường kính của vùng chiếu sáng ≥ 80 cm - Chỉ số hoàn màu (CRI) ≥ 95 - Khoảng cách làm việc ≥ 60-150 cm - Tuổi thọ bóng / giờ: ≥ 30.000 h - Công suất tiêu thụ ≥ 180W + 180W - Điều chỉnh độ cao đầu đèn ≥ 260 cm | Cái | 1 |
| 7 | Moniter theo dõi bệnh nhân 5 thông số | 1.Yêu cầu chung: - Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương; - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ºC + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 2.Cấu hình bao gồm: - Máy chính và máy in nhiệt lắp trong:1 bộ - Dây nguồn: 1chiếc - Dây nối đạo trình điện tim:1chiếc - Cáp và đầu đo SpO2 cho người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần: 1chiếc - Ống nối đo huyết áp NIBP cho trẻ em, người lớn, 1 chiếc - Bao đo huyết áp NIBP trẻ em: 1 chiếc - Bao đo huyết áp NIBP người lớn:1 chiếc - Đầu đo nhiệt độ: 1chiếc - Xe đẩy (sản xuất tại VN): 1 chiếc - Tài liệu HDSD tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Có khả năng theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ, huyết áp xâm lấn, nồng độ CO2 - Có tính năng hỗ trợ phân tích loạn nhịp đồng thời trên ≥ 4 đạo trình - Máy có khả năng hiển thị thông số dạng số hoặc dạng sóng - Máy có chức năng tính toán chỉ số cảnh báo sớm hoặc các công cụ hỗ trợ lâm sàng tương đương - Có chức năng xem và nhận dữ liệu cảnh báo độc lập với các máy theo dõi bệnh nhân khác trong cùng hệ thống - Máy có khả năng kết nối trực tiếp với máy in laser - Máy có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn tối thiểu IP22 hoặc tiêu chuẩn cao hơn Chỉ tiêu kỹ thuật + Máy chính - Tính năng đo điện tim ECG: + Sử dụng được với loại cáp đo có 3 hoặc 5 điện cực + Có ≥ 3 chế độ lọc nhiễu tín hiệu + Dải đo nhịp tim: từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút + Độ chính xác: ± ≤ 1 nhịp/phút hoặc ≤ 1% + Dải phân tích ST: Từ ≤ -20 đến ≥ +20 mm Có tối thiểu ≥ 4 hệ số khuếch đại + Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp - Tính năng đo nhịp thở: + Dải đo: Từ ≤ 1 đến ≥ 120 nhịp/phút | Cái | 1 |
| 8 | Bàn đẻ điều khiển điện | I. Yêu cầu chung: - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Đạt chứng chỉ chất lượng Quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V/50 Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% II. Cấu hình bao gồm: - Khung giường: 01 cái - Bàn đạp chân: 01 cái - Bảng điều khiển: 01 cái - Khung gây mê: 01 cái - Thanh tay: 02 cái - Đệm để tay: 02 cái - Đệm để chân: 02 cái - Chậu đựng chất thải: 01 cái - Caster: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật 1. Tính năng kỹ thuật - Khung giường bằng thép không gỉ, có thể nâng hạ bằng đạp chân thủy lực - Có bảng điều khiển - Tấm đệm chân có thể tháo rời - Chậu đựng chất thải bằng thép không gỉ 2.Thông số kỹ thuật - Kích thước ngoài (Dài x rộng x cao): ≥ 1900x 720 x 630-880 mm - Tải trọng làm việc ≥ 185 kg - Dải điều chỉnh độ cao ≤ 700- ≥ 900 mm - Dải điều chỉnh tấm đỡ lưng lên ≥ 0-50o - Dải điều chỉnh tấm đỡ lưng xuống ≥ 0-18o - Dải điều chỉnh tấm đỡ chân hướng ra ≥ 0-90o - Dải điều chỉnh chỗ ngồi lên ≥ 0-35o - Dải điều chỉnh chỗ ngồi xuống ≥ 0-5o | Cái | 1 |
| 9 | Moniter sản khoa | 1.Yêu cầu chung: - Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương; - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ºC + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 2.Máy và phụ kiện tiêu chuẩn. - Máy chính, kèm theo các phụ kiện sau: - Đầu dò Dopper siêu âm: 1 cái - Giấy ghi: 1 tập - Dây Nguồn: 01 cái - Gel siêu âm: 01 lọ - Đai cuốn cố định đầu dò: 02 cái - Giá đỡ đầu dò: 02 cái - Thiết bị đánh dấu điều khiển từ xa: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng Anh –Việt: 01 quyển * Phụ kiện đi kèm: - Pin dự phòng - Xe đẩy 2.Tính năng cơ bản. - Máy đo thai đơn hoặc đôi - Kỹ thuật đo tim thai Doppler xung và xử lý tương quan tự động hoặc tương đương - Dải đếm tim thai: từ ≤ 50 tới ≥ 240 nhịp/phút Tần số dao động: - Tần số dao động: ≤ 1.2 MHz Công suất siêu âm: - Công suất siêu âm: ≤10mW/cm2 - Đo chuyển động thai nhi (FM) - Kỹ thuật đo: đo tự động bằng hệ thống Doppler hoặc tương đương - Đo độ co bóp tử cung (UC) - Phương pháp đo UC: đo ngoài (đồng hồ đo độ căng) - Dải đo: 0-100 đơn vị đo - Màn hình: ≥ 7 inch | Cái | 1 |
| 10 | Máy trị liệu bằng sóng ngắn | 1.Yêu cầu chung: - Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương; - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ºC + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 2.Cấu hình bao gồm: - 01 Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng và xe đẩy đồng bộ - 01 Hướng dẫn cách đặt điện cực - 01 Dây cáp nguồn - 01 Điện cực - 01 Dây cáp dẫn sóng - 02 Kẹp giữ dây cáp - 01 Tay giữ điện cực - 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt 3. Đặc tính kỹ thuật: - Máy có thể sử dụng cho 2 bệnh nhân cùng lúc - Điện cực cảm ứng - Cánh tay sử dụng linh hoạt - Tần số: ≥ 26 - ≤ 28 Mhz - Kênh: 2 cổng ra (Hai kênh hoàn toàn độc lập) - Công suất trung bình: 0 - ≥ 64 W - Điện áp nguồn: 100-240 V (50/60 Hz) - Điện năng tiêu thụ tối đa ≤ 400 VA - Thời gian điều trị: 0- ≥ 30 phút | Máy | 1 |
| 11 | Máy siêu âm tổng quát | A.Yêu cầu chung: - Số lượng: 01 bộ - Thân máy chính sản xuất năm 2025 trở đi, đầu dò sản xuất năm 2024 trở đi, mới 100% - Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, EC hoặc tương đương - Điện áp làm việc: ≤ 100 – ≥ 240 VAC, 50/60 Hz - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa tới ≥ 300C + Độ ẩm tối đa tới ≥ 75% - Xuất xứ máy chính: Nhóm nước có trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) B. Cấu hình kỹ thuật: - Máy chính dạng xe đẩy: 01 Máy - Đầu dò Convex đa tần dùng cho thăm khám bụng, sản phụ khoa, tiết niệu: 01 Chiếc - Đầu dò Linear đa tần dùng cho thăm khám mạch máu, phần nhỏ, cơ xương khớp..: 01 Chiếc - Đầu dò phụ khoa đa tần dùng cho thăm khám sản phụ khoa, trực tràng: 01 Chiếc - Phần mềm kết nối máy siêu âm với hệ thống quản lý chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện (DICOM 3.0): 01 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ Phụ kiện mua tại Việt Nam: - Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc C.Tính năng kỹ thuật: - Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng, tim mạch, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa, nhi khoa, sơ sinh, các phần nông nhỏ, cơ xương khớp - Có các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử, Microconvex điện tử, hai bình diện, đầu dò ma trận. 1. Thân máy chính: 1.1. Các thông số của hệ thống: - Thiết kế trên bốn bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy - Màn hình điều khiển: Màn hình LCD, cảm ứng, kích thước ≥ 10.4 inchs - Màn hình hiển thị: + Màn hình kích thước ≥ 21.5 inchs, có giá đỡ màn hình dạng cánh tay linh hoạt - Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng - Dung lượng ổ cứng trong: dung lượng ≥ 500 GB - Bộ nhớ CINE: ≥ 770 MB hoặc 63,500 ảnh - TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng đa chạm - Tích hợp bộ làm ấm Gel siêu âm 1.2. Các chế độ hoạt động tối thiểu có: - B-mode - Hòa âm mô - M-mode - Mode dòng chảy màu - Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng - Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao 1.3. Chức năng tạo hình: - Độ sâu hiển thị ảnh ≥ 40cm - Số kênh xử lý số hóa: ≥ 1.000.000 kênh - Tốc độ khung hình: ≥ 800 khung hình/giây - Dải động hệ thống: ≥ 300 dB - Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥ 4 - Dải tần số: ≤ 3.5 - ≥ 18Mhz tùy thuộc đầu dò - Thang xám: ≥ 256 mức - Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh tự động - Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian): ≥ 9 góc quét hoặc tăng cường cấu trúc mô ≥ 9 kiểu - Kỹ thuật loại bỏ nhiễu đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao lên đến ≥ 6 mức - Hình ảnh hòa âm mô - Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực - Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô - Hiển thị song song hình ảnh CT Scanner, cộng hưởng từ và hình ảnh siêu âm động trên màn hình máy siêu âm: 01 1.4. Các thông số quét: - Thông số quét của Mode B : + Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 80 dB hoặc độ khuếch đại: từ 0 đến 100% + Dải động: khoảng ≤40- ≥90 dB + Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa ≥ 05 loại + Trung bình khung hoặc độ ổn định ≥ 8 bước + Mật độ dòng: ≥ 5 bước + Lọc nhiễu đốm: ≥ 6 mức - Thông số quét của Mode dòng chảy màu: + PRF: tối đa lên đến : ≤0.1 – ≥19.8 kHz kHz + Trung bình khung hoặc độ ổn định≥7 bước + Kích thước gói: ≤ 10 - ≥ 20 (tùy đầu dò và ứng dụng) hoặc có thể điều chỉnh ít nhất 3 cấp độ: Lớn, Trung bình, nhỏ + Đường nền: có + Mật độ dòng: ≥ 5 bước - Thông số quét của Mode Doppler xung: + Tần số lặp xung PRF: ≤ 0.5 – ≥ 26 kHz + Bộ lọc thành (wall filter) tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng: ≤ 6- ≥ 5000 Hz hoặc có ≥ 12 bước điều chỉnh + Màu hóa phổ: có + Đảo phổ: Có + Thay đổi đường nền: Có 1.5. Các chức năng đo đạc có: - Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực - Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa - Đo đạc / Tính toán Phụ khoa - Các phép đo trong siêu âm mạch máu - Đo và tính toán niệu khoa - Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim 1.6. Các thông số kết nối: - Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 - Khả năng kết nối: HDMI, USB, Kết nối mạng Ethernet 2. Các thông số của đầu dò: - Đầu dò Convex đa tần: + Ứng dụng: Ổ bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu khoa + Dải tần: ≤ 2 – ≥ 6 MHz + Số chấn tử: ≥160 + FOV: ≥70° - Đầu dò Linear đa tần: + Ứng dụng: Ổ bụng, mạch máu, các bộ phận nhỏ. + Dải tần: ≤ 3 - ≥ 12 MHz + Số chấn tử: ≥ 192 + FOV: ≥ 38 mm - Đầu dò phụ khoa đa tần: + Ứng dụng: Sản phụ khoa, niệu khoa + Dải tần: ≤ 3 - ≥ 10 MHz + Số chấn tử: ≥ 128 + FOV (Max): ≥ 168° 3. Phụ kiện mua tại Việt Nam 3.1. Máy in nhiệt đen trắng: + Độ phân giải: ≥ 300 dpi + In nhiệt | Máy | 1 |